Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Федеральное государственное образовательное бюджетное

учреждение высшего образования

«Сибирский государственный университет

телекоммуникаций и информатики»

Межрегиональный учебный центр

переподготовки специалистов

РЕЦЕНЗИЯ № 1

Лабораторной работы №2

по курсу

метрология стандартизация и сертификация

Выполнил: Руселик Д.В.

Группа: ЗБ-90

Вариант: 03

НЕЗАЧЕТ. Работа выполнена хорошо, однако, в оформлении работы есть существенные ошибки. После исправления на повторную проверку.

- Просьба оформить текст работы над ошибками следующим образом:

- привести полностью только верный текст лабораторной работы;

- перед исправлением указать номер замечания и его полный текст, ссылка на замечания обязательна, при повторной рецензии оставить ссылки только на замечания последней рецензии;

- исправленный текст выделить цветом или фоном, отличным от основного текста и текста замечания (при повторной рецензии выделить  только исправления по замечаниям последней рецензии);

    - неверный текст удалить.

4. МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

Таблица 1 - Основные метрологические характеристики аналогового вольтметра.

Замечание 1.

Таблица 1. «Основные метрологические характеристики поверяемого вольтметра»

| Тип вольтметра [МУ к ЛР2.2, пункт 7.4] | аналоговый электронный |
| --- | --- |
| Тип преобразователя[МУ к ЛР2.2, пункт 7.4] | пиковый |
| Вид градуировки[МУ к ЛР2.2, пункт 7.4] | среднеквадр. синусоид. |
| Нормальные условия эксплуатации[МУ к ЛР2.2, пункт 7.4] | +205С; 75030мм рт. ст. |
| Диапазон частот[МУ к ЛР2.2, пункт 7.4] | 20 Гц − 100 кГц |
| Пределы измерения напряжения, В[МУ к ЛР2.2, пункт 7.4] | 0,3; 1; 3; 10; 30; 100 В |
| Входное сопротивление, Ом[МУ к ЛР2.2, пункт 7.4] | 1 МОм |
| Входная емкость, пФ[МУ к ЛР2.2, пункт 7.4] | 10 пФ |
| Пределы допускаемой основной погрешности измерения либо класс точности[МУ к ЛР2.2, пункт 7.4] | γ=2,5 |
| Пределы допускаемых дополнительных погрешностей [МУ к ЛР2.2, пункт 7.4] | − |

Таблица 2 - Основные метрологические характеристики образцового вольтметра.

| Тип вольтметра [МУ к ЛР2.2, пункт 7] | электромагнитный |
| --- | --- |
| Тип преобразователя[МУ к ЛР2.2, пункт 7] | среднеквадратический |
| Вид градуировки[МУ к ЛР2.2, пункт 7] | среднеквадратич. значения |
| Нормальные условия эксплуатации[МУ к ЛР2.2, пункт 7] | +205С; 75030мм рт. ст. |
| Диапазон частот[МУ к ЛР2.2, пункт 7] | 20 Гц − 1 кГц |
| Пределы измерения напряжения, В[МУ к ЛР2.2, пункт 7] | 0,3; 1; 3; 15 В |
| Входное сопротивление, Ом[МУ к ЛР2.2, пункт 7] | 10 кОм (15 В) |
| Входная емкость, пФ[МУ к ЛР2.2, пункт 7] | 100 пФ |
| Пределы допускаемой основной погрешности измерения либо класс точности[МУ к ЛР2.2, пункт 7] | γ=0,5 |
| Пределы допускаемых дополнительных погрешностей [МУ к ЛР2.2, пункт 7] | − |

Некорректная ссылка на литературный источник или на электронный конспект (ЭК), или на контрольное задание (КЗ), или МУ к ЛР. Неверно оформлено, правильно: ([1], п.7.4, С. 17).

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Замечание 2.

Таблица 3 - Результаты наблюдений и расчета составляющих основной погрешности исследуемого вольтметра.

| i | U1 = 2 B |  |  |  | U2 = 5 B |  |  |  | U3 = 7 B |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | U0j В | i В | Δ∘i В | Δ∘i2 В2 | U0i В | i В | Δ∘i В | Δ∘i2 В2 | U0i В | i В | Δ∘i В | Δ∘i2 В2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 2 | 0 | -0,014286 | 0,000204 | 5,1 | -0,1 | -0,08571429 | 0,007346939 | 7,2 | -0,2 | -0,185714 | 0,034490 |
| 2 | 2,1 | -0,1 | -0,114286 | 0,013061 | 5 | 0 | 0,014285714 | 0,000204082 | 7,1 | -0,1 | -0,085714 | 0,007347 |
| 3 | 1,9 | 0,1 | 0,085714 | 0,007347 | 4,9 | 0,1 | 0,114285714 | 0,013061224 | 6,9 | 0,1 | 0,114286 | 0,013061 |
| 4 | 1,9 | 0,1 | 0,085714 | 0,007347 | 5,1 | -0,1 | -0,08571429 | 0,007346939 | 7,0 | 0 | 0,014286 | 0,000204 |
| 5 | 1,9 | 0,1 | 0,085714 | 0,007347 | 4,9 | 0,1 | 0,114285714 | 0,013061224 | 7,1 | -0,1 | -0,085714 | 0,007347 |
| 6 | 2 | 0 | -0,014286 | 0,000204 | 5 | 0 | 0,014285714 | 0,000204082 | 6,9 | 0,1 | 0,114286 | 0,013061 |
| 7 | 2,1 | -0,1 | -0,114286 | 0,013061 | 5,1 | -0,1 | -0,08571429 | 0,007346939 | 6,9 | 0,1 | 0,114286 | 0,013061 |
|  | 13,900 | 0,1 | 0,0 | 0,04857143 | 35,1 | -0,1 | 0 | 0,04857143 | 49,1 | -0,1 | 0 | 0,088571 |
|  | c1 =0,01428571В≈ ≈ 0,015В |  |  |  | c2 =-0,014286В≈ ≈-0,014 В |  |  |  | c3 =-0,0142857 В |  |  |  |
|  | S1= 0,089973541 = 0,09 В |  |  |  | S2= 0,089973541 = 0,09 В |  |  |  | S3 = 0,121498 = 0,12В |  |  |  |
|  | Доверительная вероятность – Рдов=0,99; Число наблюдений – n=7; Коэффициент Стьюдента – t=3,707. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | °дов.1 =0,3335704=0,34 В |  |  |  | °дов.2 = 0,3335704=0,34 В |  |  |  | °дов.3 = 0,450393=0,46В |  |  |  |
|  | Δc1+Δ ∘дов1=0,347856 В = 0,35В Δc1−Δ ∘дов1= -0,3192847В = 0,32В |  |  |  | Δc2+Δ ∘дов2= 03192847В = 0,32В Δc2−Δ ∘дов2= -0,34785614 В = 0,35В |  |  |  | Δc3+Δ ∘дов3= 0,43616523В =0,44В Δc3−Δ ∘дов3= -0,4647329 В=0,47В |  |  |  |
|  | Пределы допускаемой абсолютной погрешности вольтметрапред: ± 0,25 В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

При одинаковых исходных числовых  данных результаты округления разные. Уточните, где неверно.

Округлите вычисленные оценки погрешности в соответствии с нормативными документами (см. раздел 5, п. 8, КЗ). Перед округленным значением укажите неокругленное значение, чтобы можно было оценить верность округления.

Замечание 3.

∆с1=1ni=1n∆i=17−0,1=−0,01428571В

δокр=0,015−0,014285710,01428571×100%=5%=5%,следовательно

∆с1=−0,015В

Неверно определено, не соответствует эксперименту (неверен знак погрешности).

Замечание 4.

∆с2=1ni=1n∆i=17−0,1=−0,0142857В

δокр=0,015−0,01428570,0142857×100%=5,0001%>5%,следовательно

∆с2=−0,014В

∆с3=1ni=1n∆i=17−0,1=−0,0142857В

δокр=0,015−0,01428570,0142857×100%=5,0001%>5%,следовательно

∆с3=−0,014В

При одинаковых исходных числовых  данных (см. ∆с1) результаты округления разные. Уточните, где неверно.

Замечание 5.

2) Si=1n−1i=1n∆i2

Неверно обозначено, для самоконтроля правильно: Sj.

Рецензент: доцент каф. ПДСиМ Сметанин В.И.