Федеральное агентство связи

Сибирский Государственный Университет Телекоммуникаций и Информатики

Межрегиональный центр переподготовки специалистов

Лабораторная работа 2.2

По дисциплине: «Метрология, стандартизация и сертификация в инфокоммуникациях»

На тему: «Поверка аналогового измерительного прибора»

Выполнил: Руселик Д.В.

Группа: ЗБ-90

Вариант: 03

Новосибирск, 2021 г.

# 1.ЦЕЛЬ РАБОТЫ.

# 1.1. Изучить методы поддержания единства измерений.

# 1.2. Изучить способы нормирования погрешностей средств измерений.

# 1.3. Изучить методику обработки результатов измерений с многократными наблюдениями.

# 1.4. Приобрести практические навыки измерения напряжения аналоговыми вольтметрами.

# 1.5. Освоить методику оценки случайной составляющей погрешности (неопределенности) средств измерений.

# 1.6. Приобрести навыки оценки погрешности средств измерений по метрологическим характеристикам.

# 2. ПРОГРАММА ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

# 2.1. Провести многократные наблюдения напряжения аналоговыми вольтметрами для определения зависимости погрешности (неопределенности) вольтметра от его показаний.

# 2.2. Оценить случайную и систематическую составляющие погрешности единичных измерений аналоговым вольтметром путем обработки полученных результатов наблюдений.

# 2.3. Найти границы суммарной погрешности единичных измерений аналоговым вольтметром и отобразить их графически в зависимости от показания вольтметра.

# 2.4. Вычислить пределы основных допускаемых абсолютных погрешностей вольтметра, отобразить их на графике фактических границ суммарной погрешности аналогового вольтметра.

# 2.5. Произвести сравнение результатов экспериментальных исследований погрешности аналогового вольтметра с метрологическими характеристиками прибора. Сделать вывод о пригодности вольтметра к применению.

# 3.  СОСТАВ ЛАБОРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ

# При выполнении лабораторной работы используется компьютерная модель лабораторного стенда, которая включает в себя:

# 3.1.  Аналоговый вольтметр.

# 3.2.  Образцовой вольтметр.

# 3.3.  Регулируемый источник напряжения.

4. МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

Таблица 1 - Основные метрологические характеристики аналогового вольтметра.

Таблица 1. «Основные метрологические характеристики поверяемого вольтметра»

| Тип вольтметра [МУ к ЛР2.2, пункт 7.4] | аналоговый электронный |
| --- | --- |
| Тип преобразователя[МУ к ЛР2.2, пункт 7.4] | пиковый |
| Вид градуировки[МУ к ЛР2.2, пункт 7.4] | среднеквадр. синусоид. |
| Нормальные условия эксплуатации[МУ к ЛР2.2, пункт 7.4] | +205С; 75030мм рт. ст. |
| Диапазон частот[МУ к ЛР2.2, пункт 7.4] | 20 Гц − 100 кГц |
| Пределы измерения напряжения, В[МУ к ЛР2.2, пункт 7.4] | 0,3; 1; 3; 10; 30; 100 В |
| Входное сопротивление, Ом[МУ к ЛР2.2, пункт 7.4] | 1 МОм |
| Входная емкость, пФ[МУ к ЛР2.2, пункт 7.4] | 10 пФ |
| Пределы допускаемой основной погрешности измерения либо класс точности[МУ к ЛР2.2, пункт 7.4] | γ=2,5 |
| Пределы допускаемых дополнительных погрешностей [МУ к ЛР2.2, пункт 7.4] | − |

Таблица 2 - Основные метрологические характеристики образцового вольтметра.

| Тип вольтметра [МУ к ЛР2.2, пункт 7] | электромагнитный |
| --- | --- |
| Тип преобразователя[МУ к ЛР2.2, пункт 7] | среднеквадратический |
| Вид градуировки[МУ к ЛР2.2, пункт 7] | среднеквадратич. значения |
| Нормальные условия эксплуатации[МУ к ЛР2.2, пункт 7] | +205С; 75030мм рт. ст. |
| Диапазон частот[МУ к ЛР2.2, пункт 7] | 20 Гц − 1 кГц |
| Пределы измерения напряжения, В[МУ к ЛР2.2, пункт 7] | 0,3; 1; 3; 15 В |
| Входное сопротивление, Ом[МУ к ЛР2.2, пункт 7] | 10 кОм (15 В) |
| Входная емкость, пФ[МУ к ЛР2.2, пункт 7] | 100 пФ |
| Пределы допускаемой основной погрешности измерения либо класс точности[МУ к ЛР2.2, пункт 7] | γ=0,5 |
| Пределы допускаемых дополнительных погрешностей [МУ к ЛР2.2, пункт 7] | − |

5. СХЕМА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОГРЕШНОСТИ ВОЛЬТМЕТРА

Рисунок 1 – Вид модели лабораторного стенда.

6. РАСЧЕТНЫЕ ФОРМУЛЫ

V1

G

U

V2

V1 - поверяемый  вольтметр;

V2 - образцовый  вольтметр

Рисунок 2 - Схема для  исследования погрешности вольтметра.

Абсолютная погрешность каждого наблюдения  I, содержащая систематическую и случайную составляющие погрешности измерения:

i  =Uj – Uоi , ( МУ к ЛР 2.2 ф5.1, с.9 [1] )

Алгебраическая сумма:

где Uj  принимает значения  U1,U2и U3 соответственно.

Систематическая составляющая погрешности:

, (МУ к ЛР 2.2 ф5.2, с.9 [1])

которая постоянна для каждого значения напряжения  U1, U2,U3.

i  = cj +Δi,( ф5.3, с.10, [1])

Абсолютная погрешность отдельного наблюдения iявляется суммой систематической cj и случайной погрешности    i0

i = i  – cj Веренийенных условиях измерений

Случайные составляющие погрешности каждого наблюдения (МУ к ЛР 2.2 с.10 [1]):

Если вычисления верны, сумма .

Оценка среднего квадратического отклонения случайной составляющей погрешности вольтметра:

, (МУ к ЛР 2.2 ф.5.4, с.11 [1])

Вычислить доверительный интервал случайной составляющей погрешности вольтметра.

=SJ*t, (МУ к ЛР 2.2 ф5.5, с.11 [1])

где  t– коэффициент, значение которого зависит от заданной доверительной вероятности  Рдов  и  числа наблюдений  n.

Оценку суммарной основной абсолютной погрешности вольтметра выполняют на основании формулы (5.3) вычисляя как  (UJ) = cJдовJ, (МУ к ЛР 2.2 с.11 [1]).

Область допускаемой абсолютной суммарной погрешности определяется с помощью формулы:

пред  = ± · Uk /100 ,  В, (МУ к ЛР 2.2 ф5.7, с.12 [1]).

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Таблица 3 - Результаты наблюдений и расчета составляющих основной погрешности исследуемого вольтметра.

| i | U1 = 2 B |  |  |  | U2 = 5 B |  |  |  | U3 = 7 B |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | U0j В | i В | В | В2 | U0i В | i В | В | В2 | U0i В | i В | В | В2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 2 | 0 | -0,014286 | 0,000204 | 5,1 | -0,1 | -0,08571429 | 0,007346939 | 7,2 | -0,2 | -0,185714 | 0,034490 |
| 2 | 2,1 | -0,1 | -0,114286 | 0,013061 | 5 | 0 | 0,014285714 | 0,000204082 | 7,1 | -0,1 | -0,085714 | 0,007347 |
| 3 | 1,9 | 0,1 | 0,085714 | 0,007347 | 4,9 | 0,1 | 0,114285714 | 0,013061224 | 6,9 | 0,1 | 0,114286 | 0,013061 |
| 4 | 1,9 | 0,1 | 0,085714 | 0,007347 | 5,1 | -0,1 | -0,08571429 | 0,007346939 | 7,0 | 0 | 0,014286 | 0,000204 |
| 5 | 1,9 | 0,1 | 0,085714 | 0,007347 | 4,9 | 0,1 | 0,114285714 | 0,013061224 | 7,1 | -0,1 | -0,085714 | 0,007347 |
| 6 | 2 | 0 | -0,014286 | 0,000204 | 5 | 0 | 0,014285714 | 0,000204082 | 6,9 | 0,1 | 0,114286 | 0,013061 |
| 7 | 2,1 | -0,1 | -0,114286 | 0,013061 | 5,1 | -0,1 | -0,08571429 | 0,007346939 | 6,9 | 0,1 | 0,114286 | 0,013061 |
|  | 13,900 | 0,1 | 0,0 | 0,04857143 | 35,1 | -0,1 | 0 | 0,04857143 | 49,1 | -0,1 | 0 | 0,088571 |
| c1 =0,01428571В≈ ≈ 0,015В |  |  |  | c2 =-0,014286В≈ ≈-0,014 В |  |  |  | c3 =-0,0142857 В |  |  |  |
| S1= 0,089973541 = 0,09 В |  |  |  | S2= 0,089973541 = 0,09 В |  |  |  | S3 = 0,121498 = 0,12В |  |  |  |
| Доверительная вероятность – Рдов=0,99; Число наблюдений – n=7; Коэффициент Стьюдента – t=3,707. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| °дов.1 =0,3335704=0,34 В |  |  |  | °дов.2 = 0,3335704=0,34 В |  |  |  | °дов.3 = 0,450393=0,46В |  |  |  |
| =0,347856 В = 0,35В = -0,3192847В = 0,32В |  |  |  | = 03192847В = 0,32В = -0,34785614 В = 0,35В |  |  |  | = 0,43616523В =0,44В = -0,4647329 В=0,47В |  |  |  |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности вольтметрапред: ± 0,25 В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

∆с1=1ni=1n∆i=17-0,1=-0,01428571В

δокр=0,015-0,014285710,01428571×100%=5%=5%, следовательно

∆с1=-0,015В

∆с2=1ni=1n∆i=17-0,1=-0,0142857 В

δокр=0,015-0,01428570,0142857×100%=5,0001%>5%, следовательно

∆с2=-0,014 В

∆с3=1ni=1n∆i=17-0,1=-0,0142857 В

δокр=0,015-0,01428570,0142857×100%=5,0001%>5%, следовательно

∆с3=-0,014 В

2) Si=1n-1i=1n∆i2

S1=17-1i=1n∆22=17-1∙0,0857143=0,08997354B

δокр=0,09-0,08973540,0897354×100%=0,03%<5%, следовательно

S1=0,09В

S2=17-1i=1n∆22=17-1∙0,04857143=0,08997354B

δокр=0,09-0,089973540,08997354×100%=0,03%<5%, следовательно

S2=0,09В

S3=17-1i=1n∆32=17-1∙0,088571=0,121498 B

δокр=0,13-0,1214980,121498×100%=6,99%>5%, следовательно

S3=0,12  В

3)∆дов.i=Sj∙t

∆дов.1=S1∙t=0,089973541∙3,707=0,333570427B

δокр=0,34-0,3335704270,333570427×100%=1,93%<5%, следовательно

∆дов.1=1,93В

∆дов.2=S2∙t=0,089973541∙3,707=0,333570427B

δокр=0,34-0,333570427 0,333570427×100%=1,93%<5%, следовательно

∆дов.2=1,93В

∆дов.3=S3∙t=0,121498∙3,707=0,450393 B

δокр=0,46-0,4503930,450393×100%=2,13%<5%, следовательно

∆дов.3=0,46  В

Найдем область допускаемой абсолютной суммарной погрешности определяется с помощью формулы[1,с.12]:

пред = ±· Uk /100 ,В		(МУ к ЛР 2.2 ф.5.6)

Подставляем числовые значения и получем:

∆пред=±2,5∙10100=±0,25 В

Находим интервалы

(0,01428571 – 0,333570427)В ≤ ∆(U1) ≤ (0,01428571 + 0,333570427) В

-0,319284717 В ≤ ∆(U1) ≤ 0,347856137 В

(-0,014286 – 0,333570427)В ≤ ∆(U2) ≤ (-0,014286 + 0,333570427	)В

-0,34785614 В ≤ ∆(U2) ≤ 0,31928471 В

(-0,0142857-0,450393 ) В ≤ ∆(U3) ≤ (-0,0142857+0,450393) В

-0,465 В ≤ ∆(U3) ≤ 0,436 В

Построим график, характеризующий область значений основной погрешности 	 (U), полученных экспериментально при напряжениях  U1,U2,U3:

cjред			 –  довj  ≤   (U)   ≤  cj + довj, ( МУ к ЛР2.2 ф.5.6, с.11 [1])

Рисунок 2 - Графики областей основной погрешности:

а – область экспериментальных значений; б – область нормированных значений погрешности исследуемого прибора, предел допускаемой абсолютной погрешности которого представлен выражением (5.7).

8. ВЫВОД

Сравнив результаты экспериментальных исследований погрешности аналогового вольтметра с метрологическими характеристиками прибора, выяснили: область экспериментальных значений выходит за границы допускаемых погрешностей прибора, следовательно, прибор к измерениям не пригоден при доверительной вероятности Рдов= 0,99

9. ЛИТЕРАТУРА

- И.Н. Запасный, В.И. Сметанин. Поверка аналогового измерительного  прибора, методические  указания  к  лабораторной  работе № 2(LR_2_2). – Новосибирск, 2013. – 19 с.

- Кушнир Ф.В. и др. Измерения в технике связи. Изд. 2-е. – М.: связь, 1976. – 432 с.: ил.