Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Федеральное государственное образовательное бюджетное

учреждение высшего образования

«Сибирский государственный университет

телекоммуникаций и информатики»

Межрегиональный учебный центр

переподготовки специалистов

РЕЦЕНЗИЯ № 1

Лабораторной работы №3

по курсу

метрология стандартизация и сертификация

Выполнил: Масакбаев А.Ж.

Группа: МБЗ-81

Вариант: 01

НЕЗАЧЕТ. Работа выполнена хорошо, однако, в оформлении работы есть существенные ошибки. После исправления на повторную проверку.

- Просьба оформить текст работы над ошибками следующим образом:

- привести полностью только верный текст лабораторной работы;

- перед исправлением указать номер замечания и его полный текст, ссылка на замечания обязательна, при повторной рецензии оставить ссылки только на замечания последней рецензии;

- исправленный текст выделить цветом или фоном, отличным от основного текста и текста замечания (при повторной рецензии выделить  только исправления по замечаниям последней рецензии);

    - неверный текст удалить.

4.2. Исследование частотных характеристик вольтметров переменного тока

Таблица 2.  Результаты определения частотных характеристик вольтметров

| Частота сигнала, кГц | Показания вольтметров, погрешность, результат |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Электронный милливольтметр среднеквадратического значения | Электромагнитный вольтметр |  |  | Электродинамический вольтметр |  |  |
|  | Показание вольтметра, В | Показание вольтметра, В | Систематическая погрешность |  | Показание вольтметра, В | Систематическая погрешность |  |
|  |  |  | абсолютная, В | относительная, % |  | абсолютная, В | относительная, % |
| 0,02 | 2,0 | 2,0 | 0 | 0 | 2,0 | 0 | 0 |
| 1 | 2,0 | 2,0 | 0 | 0 | 2,0 | 0 | 0 |
| 3 | 2,0 | 1,69 | -0,31 | -15,5 ≈ -16 | 2,0 | 0 | 0 |
| 5 | 2,0 | 1,44 | -0,56 | -28 | 2,0 | 0 | 0 |
| 10 | 2,0 | 1,06 | -0,94 | -47 | 2,0 | 0 | 0 |
| 20 | 2,0 | 0,69 | -1,31 ≈ ≈ -1,3 | -65,5 ≈ -66 | 1,5 | -0,5 | -25 |

Абсолютная систематическая погрешность равна:

с(эм)= Uэм  Uэв ;   с(эд) = Uэд  Uэв, 			 ([1],  раздел 5, пункт 5)

а  относительная систематическая погрешность

.	 ([1], раздел 5, пункт 5)

Здесь, абсолютная с и относительная δс систематические погрешности показаний электромагнитного Uэм и электродинамического Uэд вольтметров.

При f = 3 кГц

Замечание 1.

с(эм)= 2 – 2 = 0 В;

Неверно определено, для самоконтроля правильно: Uэм(3кГц)=1,69 В.

Замечание 2.

0 /2,5×100 = 0 %.

Неверно определено, для самоконтроля правильно: Uэв=2 В.

Скорректируйте расчеты и оформление с учетом предыдущих замечаний.

с(эд) = 2 – 2 = 0 В;

0 /2×100 = 0 %.

- 4.3. Измерение параметров напряжения сигнала произвольной формы

Замечание 3.

1) Модель электронного аналогового вольтметра служит для измерения пикового значения напряжения сигнала любой формы. Шкала проградуирована в средневыпрямленных значениях гармонического сигнала, следовательно показание прибора:

Не указан вид конкретного вольтметра: пикового,  среднеквадратического  или средневыпрямленного значения? Например: … показание пикового вольтметра

UVпик=Um/Kуsin  = Um /1,57    						 [1, стр.26]

где  Um – пиковое значение напряжения;

Kуsin – коэффициент усреднения, равный отношению пикового значения напряжения к средневыпрямленному (для гармонического сигнала, в средневыпрямленных значениях которого проградуирована шкала, Kуsin=1,57 ).

Предел допускаемой приведенной основной погрешности γ не превышает 2,5%.

Замечание 4.

Предел допускаемой абсолютной погрешности вольтметра в этом случае рассчитывается по формуле:

Не указан  вид конкретного вольтметра: пикового,  среднеквадратического  или средневыпрямленного значения? Например: … пикового вольтметра

[2, Тема 3:Погрешность измерений]

Не пояснены новые условные обозначения.

Предел допускаемой абсолютной погрешности измерения пикового значения напряжения сигнала в данном случае будет равен:

DUm =DUvпик/Cгрпик								[1, стр.19]

Cгрпик≈1/1,57

Не пояснены новые условные обозначения.

DUm =0,075/(1/1,57)=0,11719≈0,12 В

Определим погрешность округления:

(0,12−0,11719)0,11719⋅100%=2,4%.

Погрешность не превышает 5%, следовательно, округление верно.

Предел допускаемой относительной погрешности измерения пикового значения напряжения сигнала в данном случае будет равен: δUm=ΔUmUm100%=0,117191,57⋅100%=7,464331≈7,5%

[2,Тема3:Погрешность измерений]

Определим погрешность округления:

(7,5−7,464331)7,464331⋅100%=0,5%.

Погрешность не превышает 5%, следовательно, округление верно.

2) Электронный аналоговый милливольтметр средневыпрямленного значения.

Шкала отсчетного устройства проградуирована в среднеквадратических  значениях гармонического сигнала, следовательно, показание прибора

Предел допускаемой приведенной основной погрешности γ не превышает 1,5%.

Uvср.в =Uср.в∙Kфгарм = Uср.в ∙1.11				 		2, стр.23]

где

Uср.в – средневыпрямленное значение напряжения;

Kфгарм – коэффициент формы, равный отношению среднеквадратического  значения напряжения к средневыпрямленному (для гармонического сигнала, в среднеквадратических значениях которого проградуирована шкала, Kфгарм=1,11 ).

Предел допускаемой приведенной основной погрешности γ не превышает 1,5%.

Предел допускаемой абсолютной погрешности вольтметра в этом случае рассчитывается по формуле:

Замечание 5.

[[1], с.19]

Не пояснены новые условные обозначения.

Предел допускаемой абсолютной погрешности измерения параметра средневыпрямленного значения напряжения сигнала в данном случае будет равен:

DUср.в. =DUVср.в./Cгр ср.в								[1, стр.19]

Не пояснены новые условные обозначения.

DUср.в. =0,045/1,11=0,0405406≈0,041 В

Определим погрешность округления:

(0,041−0,0405406)0,0405406⋅100%=1,1%.

Погрешность не превышает 5%, следовательно, округление верно.

Предел допускаемой относительной погрешности измерения средневыпрямленного значения напряжения сигнала в данном случае будет равен:

δUср.в.=ΔUср.в.Uср.в.100%=0,04054061,01⋅100%=4,013921%≈4,1%      [1, стр.19]

Определим погрешность округления:

(4,1−4,013921)4,013921⋅100%=2,2%.

Погрешность не превышает 5%, следовательно, округление верно.

3) Электронный аналоговый милливольтметр среднеквадратического значения.

Шкала отсчетного устройства проградуирована в среднеквадратических значениях гармонического сигнала.

Предел допускаемой приведенной основной погрешности не превышает 1,5%.

Предел допускаемой абсолютной погрешности вольтметра в этом случае рассчитывается по формуле:

Замечание 6.

[1, стр.19]

Не пояснены новые условные обозначения.

Предел допускаемой абсолютной погрешности измерения среднеквадратического значения напряжения сигнала в данном случае будет равен:

DU=DUv ср.к = 0,045 В					[1, стр.19]

Предел допускаемой относительной погрешности измерения среднеквадратического значения напряжения сигнала в данном случае будет равен [2, Тема 3:Погрешность измерений]

δU=ΔUU⋅100%=0,0451,12⋅100%=4,017857≈4,1%

Замечание 7.

Таблица 3. Результаты измерений пикового Um , средневыпрямленного Uср.в. и среднеквадратического U значений напряжения для сигналов синусоидальной и треугольной форм.

| Форма измеряемого сигнала на частоте 60 Гц | Вид измеряемого параметра | Тип вольтметра, класс точности | Тип преобразователя | Вид градуировки | Градуировочный коэффициент | Показание вольтметра, В | Предел допускаемой абсолютной погрешности вольтметра, В | Значение измеряемого параметра, В | Предел допускаемой абсолютной погрешности измерения параметра, В | Предел допускаемой относительной погрешности измерения параметра, % | Результат измерения параметра в двух формах Рдов= 0,997; Условия измерения нормальные. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Синусоидальная | Um | Эл.аналог. вольтметр пикового значения γ=2,5% | Пиковый | Ср.в. зн-ий гарм. сигнала | 0,64 | 1,0 | 0,075 | 1,57 | 0,11719 | 7,464331 | (1,57 ± 0,12) В |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,57 В ± 7,5% |
|  | U | Эл.аналог. милливольт- метр среднеквад-ратического значения γ=1,5% | Средне-квадра-тич. | Ср.кв. зн-ий гарм. сигнала | 1 | 1,12 | 0,045 | 1,12 | 0,045 | 4,017857 | (1,120 ± 0,045) В |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,120 В ± 4,1% |
|  | Uср.в | Эл.аналог. милливольт- метр средневып-рямленного значения γ=1,5% | Средне-выпрямл. | Ср.кв. зн-ий гарм. сигнала | 1,11 | 1,12 | 0,045 | 1,0090 | 0,0405406 | 4,013921 | (1,009 ± 0,041 )В |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,009 В ± 4,1% |
| Треугольная | Um | Эл.аналог. вольтметр пикового значения γ=2,5% | Пиковый | Ср.в. зн-ий гарм. сигнала | 0,64 | 1,0 | 0,075 | 1,57 | 0,11719 | 7,464331 | (1,57 ± 0,12 )В |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,57 В ± 7,5% |
|  | U | Эл.аналог. милливольт- метр среднеквад-ратического значения γ=1,5% | Средне-квадра-тич. | Ср.кв. зн-ий гарм. сигнала | 1 | 0,9 | 0,015 | 0,90 | 0,015 | 1,66667 | (0,900 ± 0,015) В |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,900 В ± 1,7% |
|  | Uср.в | Эл.аналог. милливольтметр средневып-рямленного значения γ=1,5% | Средне-выпрямл. | Ср.кв. зн-ий гарм. сигнала | 1,11 | 0,87 | 0,015 | 0,78378 | 0,013514 | 1,710633 | (0,783 ± 0,014 )В |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,783 В ± 1,7% |

Неверно округлено измеренное значение, оно должно заканчиваться цифрами того же разряда, что и округленное значение абсолютной погрешности (при этом погрешность и результат выражены в одинаковых единицах измерения). Результат при этом округляют по правилам математики (см. раздел 5, п. 8, КЗ). Оформление измеренного значения не зависит от способа выражения погрешности. Следовательно, сначала необходимо вычислить и округлить оценку абсолютной погрешности и только после этого можно оформить результат с относительной погрешностью.

Для нормального закона распределения значение доверительной вероятности,  соответствующее ошибке  3δ,составляет Pдов=0,997. [3, стр.44]

4.4. Измерение значения коэффициентов амплитуды, формы и усреднения сигналов различной формы

Измерение значений коэффициентов формы Кф

; ; ;

Вычисляем производные

подставив найденные значения производной в формулу [3.С.47] получим

Замечание 8.

ΔKф=ΔUUср.в.2+U⋅ΔUср.в.Uср.в.22, где

Не пояснены новые условные обозначения ().

DU - предел допускаемой абсолютной погрешности измерения среднеквадратического значения напряжения

DUср.в. - предел допускаемой абсолютной погрешности измерения среднеквадратического значения напряжения

U – среднеквадратическое значение напряжения

Uс.в – средневыпрямленное значение напряжения

Определим погрешность округления

Погрешность не превышает 5%, следовательно, округление верно.

Рецензент: доцент каф. ИКСС  Сметанин В.И.