Курс «Метрология и информационно-измерительная техника»

Практические занятия

общая тема: расчёт погрешностей результатов измерения

Продолжительность: 8 занятий

Цель занятий: научиться правильно рассчитывать погрешности измерений, правильно записывать результаты измерений и находить эффективные способы улучшения точности измерений

| № | Содержание |  |
| --- | --- | --- |
| Тема 1 | 1 Инструкция «Расчёт погрешностей прямых измерений синусоидальных напряжений методом МНС» |  |
|  | 1.1 Пример измерения с помощью электронного (аналогового) вольтметра |  |
|  | 1.1.1 Расчёт предельных значений инструментальных составляющих (∆о.п., ∆Θ.п.) погрешности результата измерения |  |
|  | 1.1.2 Расчёт предельного значения погрешности, допускаемой субъектом (погрешность отсчитывания) ∆отс.п |  |
|  | 1.1.3 Расчёт предельного значения погрешности взаимодействия объекта с прибором ∆вз.п |  |
|  | 1.1.4 Расчёт предельного значения частотной составляющей погрешности ∆f.п. |  |
|  | 1.2 Пример измерения с помощью отечественного цифрового мультиметра |  |
|  | 1.2.1 Расчёт предельных значений инструментальных составляющих (∆о.п., ∆Θ.п.) погрешности результата измерения |  |
|  | 1.2.2 ∆отс.п=0 |  |
|  | 1.2.3 Расчёт предельного значения погрешности взаимодействия объекта с прибором ∆вз.п |  |
|  | 1.2.4 Расчёт предельного значения частотной составляющей погрешности ∆f.п. |  |
|  | 1.3 Пример измерения с помощью зарубежного цифрового мультиметра |  |
|  | 1.3.1 Расчёт предельных значений инструментальных составляющих (∆о.п., ∆Θ.п.) погрешности результата измерения |  |
|  | 1.3.2 ∆отс.п=0 |  |
|  | 1.3.3 Расчёт предельного значения погрешности взаимодействия объекта с прибором ∆вз.п |  |
|  | 1.3.4 Расчёт предельного значения частотной составляющей погрешности ∆f.п. |  |
|  | ПриложениЕ |  |
|  | Особенности нормирования метрологических характеристик измерителей напряжения |  |
|  | 1.4 Индивидуальное задание 1 (ИЗ1). Шаблон с пояснениями |  |
|  | 1.5 Контрольная работа 1 (КР1). Выполняется студентами, которые не справились с ИЗ1 |  |
|  | 1.6 Примеры вопросов к Прометей-тестированию по теме 1 |  |
| Тема 2 | 2 Инструкция «Расчёт погрешностей прямых измерений полигармонических напряжений методом МНС» |  |
|  | … |  |
|  | 2.7 Примеры вопросов к Прометей-тестированию по теме 2 |  |
| Тема 3 | 3 Инструкция «Расчёт погрешностей косвенных измерений» |  |
|  | 3.7 Примеры вопросов к Прометей-тестированию по теме 3 |  |

Тема 1. Расчёт погрешностей прямых измерений переменных напряжений методом наихудшего случая (МНС)

Тема 1 будет раскрыта на трёх примерах прямых измерений синусоидальных напряжений.

Источники погрешностей указаны на рис. 1.

Рисунок 1 – Источники погрешностей прямых измерений

Виды погрешностей, изучаемые на занятиях

Основная, ∆о. Нормируется для нормальных условий эксплуатации прибора.

Дополнительная температурная, ∆Θ. Нормируется для температурных условий, отличающихся от нормальных

Другие дополнительные1). В работе не рассматриваются.

Частотная, ∆f. Нормируется для частот, отличных от нормальных.

Отсчитывания, ∆отс. Нормируется для ситуаций, когда стрелка прибора устанавливается между делениями аналоговой шкалы.

Взаимодействия, ∆вз. Возникает всегда, когда выходной импеданс объекта Zвых= 0.

Погрешности от формы сигнала2. Могут возникать при измерении полигармонических напряжений.

Примечания

1 Эти составляющие погрешности результата измерения в представленном материале не рассматриваются;

2 Эти погрешности будут рассмотрены в теме 2

Расчёт погрешностей проводится методом наихудшего случая (МНС). В этом случае рассчитываются предельные значения погрешностей

Результаты измерений записываются в следующем формате:

| РИ = (ИЗ ± ∆п) ЕИ; Р=1 где: ∆п.=Σ∆i.п. = = ∆о.п.+∆Θ.п.+∆f.п.+∆отс.п.+∆вз.п. | Обозначения: РИ – результат измерения; ИЗ – измеренное значение; ЕИ – единица измерения; ∆п – предельное значение погрешности результата; Р=1 символ применённого метода расчёта – МНС. Это означает: «с вероятностью Р=1 истинное значение величины находится в диапазоне ИЗ ± ∆п» |
| --- | --- |

Примечания

1 Рассматриваемые погрешности с добавленным индексом «п», фактически представляют собой диапазон значений, например, ∆о.п = ±0,45 В = (-0,45…0,45) В. В этом диапазоне находится реальное значение погрешности ∆о., которое нам в эксперименте остаётся неизвестным.

2 Предельное значение погрешности взаимодействия всегда имеет отрицательное значение, например, ∆вз.п = - 1,0 В = (-1,0…0) В. В метрологических расчётах её, обычно, симметрируют: ∆вз.сим.п = ± 0,5 В.

3 Предельное значение погрешности результата ∆п. должно иметь всегда два значащих разряда. Некоторые «каверзные» примеры (значащие разряды подчёркнуты): 1,0 В; 0,10 В; 0,010 В; 42 кВ, 4,2 кВ; 0,42 кВ; 0,042 кВ.

  - Пример измерения с помощью электронного милливольтметра В3-38. Прибор применён в цикле лабораторных занятий (ЛР№1)

Исходные данные:

| схема эксперимента | форма uвых(t) – синусоидальная: |  | Вольтметр В3-38 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | f ≈ 1 кГц ka = 1,41 kф = 1,11 |  |

Электронный (аналоговый) милливольтметр В3-38 имеет 12 пределов измерений от 1 мВ до 300 В, шкала проградуирована в СКЗ синусоидального напряжения.

Примечание – Обратите внимание на усложнённую графему использованного вольтметра, которая помимо символа V (вольтметр) и  (переменное напряжение), даёт информацию о двух наиболее важных особенностях этого вольтметра. Графема содержит обозначение применённого способа нормирования класса точности – символ приведённой погрешности , а также типа реализованного детектора: детектор средневыпрямленного значения (СВЗ). Такой прибор предназначен для измерения синусоидальных напряжений, при измерении полигармонического напряжения (ПГН) прибор позволит измерить его СВЗ.

Таблица 1.1 – Актуальные характеристики из технического описания (ТО) прибора

| Отображаемое напряжение переменного тока | СКЗ синусоидального напряжения |
| --- | --- |
| Пределы измерений, Uк | 1, 3, 10, 30, 100 и 300 мВ; 1, 3, 10, 30, 100 и 300 В |
| Класс точности | 4,0 |
| Коэффициент амплитуды (пик-фактор, крест-фактор), kа.V | 1,41 |
| Диапазон нормальных значений частот, ∆Fнорм | 45…106 Гц |
| Диапазон рабочих значений частот, ∆Fраб. | 20… 5106 Гц |
| Диапазон нормальных (значений) температур ∆Θнорм. | (20±5) С |
| Диапазон рабочих (значений) температур ∆Θраб. | (0…45) С |
| Температурный коэффициент (влияния), kΘ | (∆о.п/10) В/С |
| Входное сопротивление RV | 4000 кОм ±10% |
| Входная ёмкость, CV, макс | 15 пФ |

В эксперименте было получено:

- выбран предел измерений: Uк = 10 В {максимально близок к измеренному значению};

- отсчитанное субъектом значение: Uотс= 9,10 В {получено путём округления до четвертой части деления};

- возможный диапазон температуры окружающей среды: ∆Θср. = (+10… +15) С {термометра не было, предположили по внешним ощущениям}

- с помощью осциллографа убедились, что сигнал имеет форму синусоиды с частотой 1 кГц.

Расчёт будем проводить последовательно.

1.1.1 Расчёт предельного значения основной составляющей погрешности результата измерения ∆о.п.

Предельное значение основной абсолютной погрешности ∆о.п рассчитывается на основании известного класса точности:

∆о.п = [кл.т.]·Uк / 100 % = 4,0·10 / 100 % = 0,4 В, где: 			(1.1)

[кл.т.] = класс точности = γо.п·(приведённая погрешность, выраженная в процентах) = 4,0 %.

    - Предельное значение температурной погрешности рассчитываем по выражению:

∆Θ.п = ∆Θмакс.kΘ = 5∆оп/10 = 50,04 = 0,2 В, 							(1.2)

где kΘ задан в табл. 1.1, а ∆Θмакс рассчитываем в соответствии с рис. 1.1:

∆Θмакс = |Θнорм.мин - Θср.мин| = |(20-5) – 10| = 5 °С;

Рисунок 1.1

    - Расчёт и учёт предельного значения частотной составляющей погрешности ∆f.п.

В том случае, если частота измеряемого напряжения входит в расширенный диапазон частот вольтметра (рис. 1.5), необходимо учесть частотную погрешность ∆f.п. В отечественной практике она задаётся равной основной погрешности ∆f.п = ∆о.п.

∆Fраб = f1…f4; ∆Fнорм = f2…f3; ∆Fрасш.н= f1…f2; ∆Fрасш.в. = f3…f4

Рисунок 1.5 – Частотные диапазоны вольтметров

Расширенный диапазон частот указан в ТО: ∆Fрасш.н = (20 … 45) Гц и ∆Fрасш.в = (>1 106…5·106) Гц. Частота исследуемого сигнала в нашем примере fc = 1 кГц, т.е. входит в диапазон нормальных (значений) частот и частотная погрешность, таким образом, ∆f.п = 0.

1.1.4  Расчёт погрешности, допускаемой субъектом (погрешность отсчитывания)

Погрешность отсчитывания Δотс. допускает субъект во время отсчитывания результата по аналоговой шкале. Она возникает всегда, когда стрелка прибора устанавливается между делениями и необходимо получить промежуточное значение.

Поясним процедуру оценки Δотс. на графическом примере.

На рис. 1.2 в сильно увеличенном виде показано одно деление шкалы, т.е. расстояние между соседними метками на шкале. Стрелка прибора установилась между метками.

Рисунок 1.2 – Иллюстрация процедуры считывания результата измерения по аналоговой шкале

Мысленно пространственный интервал между делениями делим на четыре* равные части. В этом случае результат измерения можно будет отсчитать с округлением до четверти деления. Погрешность отсчитывания в этом случае Δотс,п=±0,125q

Шкала применяемого в задании вольтметра представлена на рис. 1.3. Она сложная и содержит две вложенные шкалы: верхняя с конечной отметкой 10 – для пределов 1 В, 10 В и 100 В, нижняя с конечной отметкой 30 – для пределов 3 В, 30 В и 300 В. Для выбранного в эксперименте предела 10 В – наиболее близок к измеренному напряжению – необходимо использовать верхнюю шкалу (0…10):

Рисунок 1.3 – Система шкал используемого прибора

Шкала равномерная, цена деления рассчитывается по формуле:

q = Uк/αк = 10 В/50 дел = 0,2 В, где αк – общее число делений на шкале.

Окончательно имеем:

∆отс.п = 0,125  q = 0,125  200 мВ = 25 мВ 					 (1.4)

    - Расчёт и учёт погрешности, обусловленной взаимодействием объекта с прибором

На этом этапе необходимо рассчитать: вз.п, вз.сим.п, поправку к измеренному значению η и исправленное значение результата Uиспр.

Уточним схему эксперимента (см. рис. ниже). Используем в расчёте известные из ТО два входных параметра вольтметра RV и CV:

| Уточнённая схема эксперимента | Восстановим актуальные сведения: |
| --- | --- |
| Рисунок 1.4 | - входное сопротивление RV= 4000 кОм±10%; - входная ёмкость CV 15 пФ |

Провели дополнительный эксперимент и получили значение

Rвых ≈ 5 кОм

Рассчитаем значение погрешности взаимодействия по известному выражению:

вз.п.  – U (Rвых. RV + 0,5·2СV 2Rвых2)=

= - 9,10 (5 кОм4000 кОм+0,5 2·3,14 ·103·15·10-12·5·1032 )=-9,100,00125+0,00 -0,011 В

Обратим внимание, что погрешность взаимодействия в отличии от других составляющих всегда имеет один знак – отрицательный. Это будет неудобно при окончательной записи результата измерения, поэтому проведём процедуру симметрирования вз.п и введения поправки η в измеренное значение.

Предельное значение отсимметрированной погрешности взаимодействия:

вз.сим.п. = ± |вз.п./2| = ±|-0,011/2| = ± 0,0055 В                    (1.5)

Значение поправки в измеренное значение: η=0,0055 В

Измеренное значение с учётом поправки Uиспр:

Uиспр = Uотс + η = 9,10 + 0,0055 = 9,106  9,11 В                                (1.6)

1.1.6 Подведём итог, просуммировав рассчитанные значения составляющих погрешности:

U= (Uиспр ± Σ∆) = [9,11 ± (0,4 +0,2+ 0+0,025 + 0,0055)] В ≈(9,11 ± 0,63) В; Р=1	(1.7)

Заметим: погрешность округлена до двух значащих разрядов

Точность результата = δп=1000,63/9,11 = ±6,9 %

  - Пример измерения с помощью отечественного цифрового мультиметра В7-58. Прибор применяется в цикле лабораторных занятий (ЛР№1)

Расчёты проводятся аналогично разделу 1.1.

Исходные данные:

| схема эксперимента | форма uвых(t) – синусоидальная: |  | мультиметр В7-58 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | f ≈ 1 кГц. ka = 1,41 kф = 1,11 |  |

Многофункциональный цифровой прибор (мультиметр) В7-58 позволяет измерять несколько электрических величин (токи, напряжения и сопротивление), шкала проградуирована в СКЗ синусоидального напряжения – также, как и в первом случае.

Примечание – Обратите внимание на усложнённую графему использованного вольтметра, которая помимо символа V (вольтметр) и  (переменное напряжение), даёт информацию о двух наиболее важных особенностях этого вольтметра. Графема содержит обозначение применённого способа нормирования класса точности – символ относительной погрешности с/d, а также типа реализованного детектора: детектор среднеквадратического значения (СКЗ). Использованный тип детектора позволяет измерять как синусоидальные напряжения, так и полигармонические.

Таблица 1.2 – Актуальные характеристики из технического описания (ТО) мультиметра

| Измеряемые величины | U, u, I, i, R |
| --- | --- |
| Измеряемое напряжение переменного тока | СКЗ гармонического и полигармонического напряжения |
| Пределы измерений, Uк | 200 мВ; 2, 20, 200 и 600 В |
| Класс точности во всём диапазоне рабочих температур и частот, c/d | 0,6/0,1 |
| Длина шкалы | 2000 |
| Единица младшего разряда (на использованном пределе 20 В), q | 10 мВ |
| Диапазон нормальных значений частот, ∆Fнорм | не указан |
| Диапазон рабочих значений частот, ∆Fраб | 20…105 Гц |
| Диапазон нормальных значений температур, ∆Θнорм | (20±2) С |
| Диапазон рабочих значений температур, ∆Θраб | +5…+40 С |
| Температурный коэффициент (влияния) kΘ | (0,5·∆о.п/10) ВС |
| Значение сопротивление RV | 10 МОм ±10% |
| Значение ёмкости CV, макс, пФ | не указан |

О проведённом эксперименте известно:

- выбран предел измерений Uк = 20 В {максимально близок к отсчитанному по дисплею значению};

- отсчитанное по дисплею значение:Uотс = 09,10 В

{следует обратить внимание, что старший разряд отображённого результата незначащий – ноль, что свидетельствует о сниженной точности измерения. Об этом же свидетельствует и факт измерения в середине шкалы};

- температура окружающей среды Θср = +27 С {измерено с помощью термометра}.

    - Расчёт предельного значения основной составляющей погрешности результата измерения ∆о.п.

Предельное значение основной относительной погрешности δо.п рассчитывается на основании известного класса точности:

о.п.= [с+d(UкU - 1] % = [0,6+0,1·(UкU – 1)] = [0,6+0,1·(209,1 – 1)] = [0,6+0,1·(2,198 – 1)] =

= [0,6+0,120] = 0,72 % , где c/d – заявленный класс точности

Значение предельной основной погрешности рассчитаем по известной формуле:

∆о.п = о.п.·U / 100 = 0,729,10 / 100 = 0,0655 В					(1.8)

    - Предельное значение температурной погрешности рассчитываем по выражению:

∆Θ.п = ∆Θмакс  kΘ = 50,5·∆оп / 10 = 5 С0,5·0,0655 В / 10 С = 0,0164 В, 		    (1.9)

где: ∆Θмакс =|Θнорм.макс - Θср.| = |(20+2) – 27| = 5 С;

Рисунок 1.6

1.2.3 Расчёт предельного значения частотной составляющей погрешности ∆f.п.

В документации на мультиметр расширенный диапазон частот не указан, следовательно: ∆f.п.= 0                                                                                                          (1.10)

    - Расчёт погрешности, допускаемой субъектом (погрешность отсчитывания)

Эта составляющая погрешности отсутствует, т.к. прибор цифровой и ошибки при считывания результата не возникает:

∆отс.п = 0                                                                  (1.11)

    - Расчёт погрешности, обусловленной взаимодействием объекта с прибором (инструментом)

На этом этапе необходимо рассчитать: вз.п, вз.сим.п, поправку к измеренному значению η и исправленное значение результата Uиспр.

Уточним схему эксперимента (см. рис. ниже). Используем в расчёте известные из ТО два входных параметра вольтметра RV и CV:

| Уточнённая схема эксперимента | Восстановим актуальные сведения: |
| --- | --- |
| Рисунок 1.4 (повтор) | - сопротивление RV= 10 МОм±10%; - входная ёмкость CV 50 пФ* (типовое значение) Примечание – В ТО не указано, но физически оно есть – оцениваем типовым значением |

Проведены дополнительные измерения:

- сопротивление источника сигнала Rвых≈5 кОм;

- частота исследуемого напряжения fс ≈ 1 кГц.

Решение.

Рассчитаем предельное значение погрешности взаимодействия:

вз.п  - U (Rвых. RV + 0,5·2СV 2Rвых2)=

= - 9,1 (5 кОм10000 кОм+0,5 2·3,14 ·103·30·10-12·5·1032 )= - 9,10,0005+0,0 -0,0041 В

Последующие расчёты, проведённые аналогично разделу 1.1.5, дают нам следующие результаты:

- предельное значение отсимметрированной погрешности взаимодействия:

вз.сим.п. = ± |вз.п/2| = |0,0041 / 2| = ± 0,0021 В                               (1.12)

- поправка к измеренному значению: η=0,0021 В

- измеренное значение с учётом поправки:

Uиспр = Uотс+η = 9,10 В+ 0,021 В  9,121 В                                     (1.13)

    - Подведём итог, просуммировав рассчитанные значения составляющих погрешности (пронумерованы):

U= (Uиспр ± Σ∆) =

[9,121 ± (0,0655 + 0,0164+0 + 0+0,0021)] В ≈(9,121 ± 0,084) В; Р=1	 		  (1.14)

Заметим: погрешность округлена до двух значащих разрядов

Точность результата = δп=1000,084/9,121=±0,92%

  - Пример измерения с помощью зарубежного цифрового мультиметра 
Victor 205. Прибор применяется в лабораторном цикле (ЛР№1)

Расчёты проводятся аналогично разделу 1.1.

Исходные данные:

| схема эксперимента | форма uвых(t) – синусоидальная: |  | мультиметр Victor 205 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | f ≈ 1 кГц ka=1,41 kф=1,11 |  |

Многофункциональный цифровой прибор (мультиметр) Victor 205 позволяет измерять несколько электрических величин (токи, напряжения, сопротивление, ёмкость, частота), шкала проградуирована в СКЗ синусоидального напряжения – также, как и у других вольтметров/мультиметров.

Примечание – Обратите внимание на усложнённую графему использованного вольтметра, которая помимо символа V (вольтметр) и  (переменное напряжение), даёт информацию о двух наиболее важных особенностях этого вольтметра. Графема содержит обозначение применённого способа нормирования класса точности – символ относительной погрешности δ//n, а также типа реализованного детектора: детектор среднеквадратического значения (СКЗ). Использованный тип детектора позволяет измерять как синусоидальные напряжения, так и полигармонические.

Таблица 1.3 – Актуальные характеристики из технического описания (ТО) мультиметра

| Измеряемые величины | U, u, I, i, R, С, f |
| --- | --- |
| Измеряемое напряжение переменного тока | СКЗ гармонического или полигармонического напряжения |
| Пределы измерений, Uк | 2, 200, 600 В |
| Класс точности на выбранном пределе, //n | 0,8 // 5 |
| Диапазон рабочий значений частот, ∆Fраб. | 40…1000 Гц |
| Диапазон нормальных значений температур ∆Θнорм. | (23±5) °С |
| Диапазон рабочих значений температур, ∆Θраб, | 0…+40 С |
| Температурный коэффициент (влияния), kΘ, В/С | не указан |
| Значение входного сопротивления RV | 10 МОм |
| Значение входной ёмкости CV, макс | не указано |

О проведённом эксперименте известно:

- выбран предел измерений Uк = 200 В {максимально близок к отсчитанному значению};

- отсчитанное значение Uотс = 009,1 В {следует обратить внимание, что два старших разряда отсчитанного значения незначащие – нули, что свидетельствует о низкой точности измерения. Об этом же свидетельствует и факт измерения в начале шкалы};

- температура окружающей среды Θср = +27 С {измерено с помощью термометра}.

Примечания – Графему «0,8//5» мы применили как краткую запись метрологической характеристики прибора, стилизованную под советские стандарты.

    - Расчёт предельного значения основной составляющей погрешности результата измерения ∆о.п.

Предельное значение основной относительной погрешности δо.п рассчитывается на основании известного класса точности:

∆о.п = о.п. U100 + n·q = (0,8 9,1 / 100) + 50,1 = 0,0728 + 0,50 ≈ 0,573 В

Прибор цифровой, зарубежный, точностная характеристика, указанная в таблице символически 0,8//5, в оригинальной технической документации выглядит так: 0,8 % of reading + 5 counts ofleast significant digit. Используется и более краткая запись: 0,8% R+5d. Или ещё более кратко: 0,8%+5. В переводе это означает: 0,8% от считанного с дисплея значения+5 единиц младшего разряда (q, квантов). При расчётах эти сведения необходимо использовать так: ∆о.п= ± (∆о.п.1+∆о.п.2) = ± (0,8 U100 + 5·q).

    - Предельное значение температурной погрешности рассчитываем по выражению:

∆Θ.п = ∆Θмакс  kΘ = 0										(1.15)

∆Θ.п= 0 т.к. температура среды, измеренная термометром, не превысила нормальные значения: 27 °С  (23±5) °С.

1.3.3 Расчёт предельного значения частотной составляющей погрешности ∆f.п.

В документации на мультиметр расширенный диапазон частот ни в каком виде не указан, следовательно ∆f.п.=0 В                                                                                            (1.16)

1.3.4 Расчёт погрешности, допускаемой субъектом (погрешность отсчитывания)

Эта составляющая погрешности отсутствует, т.к. прибор цифровой и ошибки при отсчитывания результата не возникает:

∆отс.п = 0 В											(1.17)

1.3.5 Расчёт погрешности, обусловленной взаимодействием объекта с прибором

В этом разделе необходимо рассчитать: вз.п, вз.сим.п, поправку к измеренному значению η и исправленное значение результата Uиспр.

Расчёт будем проводить аналогично разделу 1.1.5.

| Уточнённая схема эксперимента | Восстановим актуальные сведения: |
| --- | --- |
| Рисунок 1.4 (повтор) | - значение сопротивления RV≈10 МОм; - значение ёмкости CV ≤ 50 пФ* (тип. значение) Примечание – В ТО не указано, но физически оно есть – оцениваем типовым значением |

Проведено дополнительное измерение:

- сопротивление источника сигнала Rвых ≈ 5 кОм;

Решение.

Предельное значение погрешности взаимодействия:

вз.макс  – U (Rвых. RV + 0,5·2СV 2Rвых2)=

= - 9,1 (5 кОм10000 кОм+0,5 2·3,14 ·103·50·10-12·51032 )=-9,1(0,0005+0,0) -0,0046 В

Дальнейшие расчёты, дают нам следующие результаты:

- предельное значение отсимметрированной погрешности взаимодействия:

вз.сим.п. = ± |вз.п/2| = |0,046 / 2| = ± 0,023 В                                   (1.18)

- поправка к измеренному значению: η=0,023 В

- измеренное значение с учётом поправки:

Uиспр = U+η = 9,1 В+ 0,023 В  9,12 В                                    (1.19)

1.3.6 Подведём итог, просуммировав рассчитанные значения составляющих погрешности (пронумерованы):

U= (Uиспр ± Σ∆) = [9,12 ± (0,573 + 0 + 0+0,0023)] В ≈(9,12 ± 0,58) В; Р=1			(1.20)

погрешность округлена до двух значащих разрядов

Точность результата = δп = 1000,58/9,12 = ±6,4 %

Заключение

1. В таблице ниже отображены основные результаты проведённых расчётов. Наиболее точно напряжение измерено с помощью мультиметра В7-58/2 (±0,70 %). Такой результат можно объяснить двумя причинами:

- высоким классом точности;

- фактом измерения в середине шкалы прибора*.

Примечание – В конце шкалы она будет ещё выше

Этот мультиметр имеет и другие важные преимущества: высокая точность реализуется в широком диапазоне частот (до 100 кГц) и мультиметр относиться к классу True RMS, что позволяет его применять, в том числе и для измерений полигармонических напряжений (тема 2).

Недостаток – относительно высокая цена (22 000 рублей).

|  | Использованные AC-измерители | В3-38 | В7-58/2 | Victor 205 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Класс точности | 4,0 | 0,6/1 | 0,8//5 |
| 2 | Uк, В | 10 | 20 | 200 |
| 3 | Uотс, В | 9,1 конец шкалы | 09,100 середина шкалы | 009,10 начало шкалы |
| 4 | Uотс+ η, В | 9,11 | 9,12 | 9,12 |
| 6 | ∆отс.п, В | 0,025 | 0 | 0 |
| 7 | ∆м.п.=∆вз.сим.п + ∆f.п, В | 0,0055+0 | 0,0021+0 | 0,023+0 |
| 8 | ∆п, В | 0,63 | 0,084 | 0,58 |
| 9 | Точность результата δп, % | ±6,91 | ±0,92 | ±6,4 |

2. Мультиметр Victor 205 – неудачный выбор* для измерения переменных напряжений, т.к. имеет всего три мало востребованных предела измерений: 2, 200 и 600 В. Именно этот факт привёл к существенному снижению точности, т.к. измерение было вынуждено осуществлено в начале диапазона измерения. Частотный диапазон мультиметра также сравнительно узкий (40 Гц…1 кГц).

Преимуществами можно считать:

- невысокая цена (≈1000 руб.);

- способность измерять СКЗ ПГН (True RMS);

- наличие функции измерения частоты. Она всегда востребована при измерении переменных напряжений.

Примечания

1 В качестве замены для этого ММ можно приобрести за большие деньги другие изделия этого производителя: VC9808+, VC97 (http://victor-multimeter.com). Это приборы, которые имеют больше пределов измерений, позволяют измерять ПГН, частоту сигнала, эл. сопротивление и др.

2 В «безвыходном» положении, когда под рукой нет более точного измерителя,  можно воспользоваться косвенным методом измерения. Для этого необходимо переключить прибор на более чувствительный предел – в нашем случае 2 В – и включить между объектом и ММ делитель напряжения из резисторов, сопротивление которых можно измерить тем же самым ММ.

3. Точность результата, полученного с помощью аналогового милливольтметра В3-38, соизмерима с низкой реализованной точностью мультиметра Victor 205, но причина здесь другая – низкий класс точности электронного прибора (4,0). Она могла бы быть и значительно хуже, но удалось провести измерение в конце выбранного диапазона. Этому способствовало наличие большого числа (12) пределов измерений. Вывод: низкий класс точности в некоторых случаях может быть компенсирован большим числом пределов измерений.

справочный раздел

Задача: требуется рассчитать погрешность результата прямого измерения

∆ ≈∆о.+∆Θ. +∆f.+∆отс.+∆вз.сим.+∆ф.. где символически обозначены погрешности:

- основная, ∆о. Нормируется для нормальных условий эксплуатации прибора.

- дополнительная температурная, ∆Θ. Нормируется для температурных условий, отличающихся от нормальных

- другие дополнительные*. В расчётах не рассматриваются.

- частотная, ∆f. Нормируется для частот, отличных от нормальных.

- отсчитывания, ∆отс. Нормируется для ситуаций, когда стрелка прибора устанавливается между делениями аналоговой шкалы.

- взаимодействия, ∆вз. Возникает всегда, когда выходной импеданс объекта Zвых 0.

- погрешности от формы сигнала, ∆ф.. Могут возникать при измерении полигармонических напряжений. Рассматриваются в теме 2.

Примечание - Дополнительные погрешности возникают в приборе под воздействием влияющих величин – параметров окружающей среды: температура, влажность, атмосферное давление, электромагнитные и гравитационные поля …

Используемый метод расчёта – метод наихудшего случая (МНС):

∆п ≈∆о.п+∆Θ.п. +∆f.п+∆отс.п+∆вз.сим.п+∆ф.п.

1 Варианты расчёта основной составляющей погрешности результата

Задача: по известным характеристикам прибора требуется рассчитать ∆о.п.

Эта погрешность рассчитывается по классу точности прибора для измерений, проведённых в нормальных условиях:

- форма сигнала синусоидальная;

- частота сигнала должна принадлежать диапазону нормальных частот* прибора 
f  ∆Fнорм;

Примечание – Если он указан

- температура окружающей среды должна принадлежать диапазону нормальных температур Θср.  ∆Θнорм;

- для аналоговых приборов – указатель отсчётного устройства должен располагаться на одном из оцифрованных делений.

1.1 В измерениях использован аналоговый прибор

Из ТО* прибора выясняется его класс точности и производится расчёт.

Примечание – Класс точности у аналоговых приборов указан также на их лицевой панели (циферблате).

Пример. Пусть класс точности равен [0,5]. Это означает: предельное значение основной приведённой погрешности γо.п=0,5 %, где по определению γо.п.= 100 ∆о.п./Uнор= 100 ∆о.п/Uк.

По известному классу точности рассчитаем требуемое ∆о.п.=[кл.т.]Uк/100%.		(С1.1)

1.2 В измерениях использован цифровой прибор советского производства

В ТО такого прибора класс точности задаётся в формате  с/d, например: 1,0/0,5. Это означает, что предельное значение основной относительной погрешности равно

о.п = ±[1,0+0,5 (UkUотс – 1)], %.							(С1.2)

где Uотс – значение, отсчитанное по дисплею прибора

Тогда требуемое ∆о.п.= о.п Uотс.															  (С1.3)

1.3 В измерениях использован цифровой прибор зарубежного производства (или современный отечественный)

Вариант 1.3а.

Метрологическая характеристика в ТО обычно задаётся не для прибора в целом, а для выбранного диапазона (предела) этого прибора и выглядит, к примеру, так:

0,8 % of reading (показание) + 5 counts ofleast significant digit (цифра).

Используется и более краткая запись: 0,8% R+5d. Или ещё более кратко, например, в таблицах: 0,8%+5. В переводе это означает: «0,8% от считанного с дисплея значения + 5 единиц младшего разряда (q, квантов)».

При расчётах эти сведения необходимо использовать так:

∆о.п= ± (∆о.п.1+∆о.п.2) = ± (0,8 Uотс/100 + 5·q) 						(С1.4)

Примечание – В дальнейшем класс точности в аналогичном случае будем обозначать форматом δ//n, например: 0,8//5.

Вариант 1.3б.

В некоторых ТО рассмотренная метрологическая характеристика представляется в модифицированном виде, например, 1,2%+1,0 V. Здесь второе слагаемое уже подсчитано и представлено в единицах напряжения:

∆о.п= ± (∆о.п.1+∆о.п.2) = ± (1,2 Uотс/100 + 1,0) 						(С1.5)

Если возникает необходимость в более короткой записи, то её будем представлять в формате δ//V, например, 1,2//+1.

Вариант 1.4 В измерениях использован высокоточный зарубежный цифровой прибор

При нормировании высокоточных приборов в некоторых зарубежных ТО метрологическая характеристика представляется, к примеру, в таком виде:

0,02% of reading (показание) + 0,01% of range (предел). Или короче: 0,02 %+0,01 %.

Расчёт в этом случае проводится в соответствии с представленной формулой:

∆о.п. = 0,02·Uотс/100 + 0,01 Uк/100 							(С1.6)

Примечание – Класс точности в аналогичном случае будем обозначать форматом  δ///γ, где γ – символ приведённой погрешности

1.5 В измерениях использован цифровой прибор со сложным нормированием метрологических характеристик

Метрологические характеристики современных приборов могут нормироваться более сложно. Обычно такая процедура предусмотрена для относительно дорогих приборов.

Общим основанием для такого нормирования является желание производителей, расширить частотный диапазон вольтметра и ввести индивидуальные метрологические нормы на назначаемых частотных участках – поддиапазонах.

Известны два способа нормирования погрешностей с учётом частотного влияния.

Вариант 1.5а (типовой). Такой вариант используется достаточно часто.

В качестве примера приведём характеристики отечественного мультиметра В7-86 (табл. С1).

Таблица детализирует метрологические характеристики мультиметра в зависимости от выбранного предела и частотного поддиапазона.

Для расчёта основной погрешности необходимо помимо отсчитанного по шкале напряжения Uотс знать частоту измеренного напряжения f.

Таблица С1 – Метрологические характеристики мультиметра В7-86

| Частотные поддиапазоны | Пределы измерений |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 200 мВ | 2 В | 20 В | 200 В | 750 В |
| 20 Гц…1 кГц | 0,5%+0,5 мВ | 0,3%+2 мВ | 0,3%+10 мВ | 0,4%+100 мВ | 0,5%+1000 мВ |
| >1 кГц…10 кГц | 1,0%+1 мВ | 0,6%+5 мВ | 0,6%+20 мВ | 1,8%+200 мВ | 1,0%+1000 мВ |
| >10 кГц…20 кГц | 1,0%+1 мВ | 0,6%+5 мВ | 0,6%+20 мВ | 1,8%+200 мВ | 2,5%+1000 мВ |
| >20 кГц… 100 кГц | 2,0%+2 мВ | 1,5%+20 мВ | 1,5%+200 мВ | 2,5%+200 мВ | - |

Пример расчёта. Имеем: Uотс =99,00 мВ, f≈0,5 кГц:

∆о.п.= 0,5Uотс/100 + 0,5 мВ = 0,599/100 + 0,5 мВ = 0,495+0,5 = 0,995≈1,0 мВ

Вариант 1.5б (французский). Этот способ нормирования встречается в ТО на французские приборы.

В качестве примера  приведём характеристики мультиметра Chauvin Arnoux С.А. 5277 (Франция).

Метрологические характеристики представлены в оригинальной табл. C2.

Таблица С2

Столбец «Uncertainty» (неопределённость, в нашем случае – погрешность ) разбит на два – каждый вмещает характеристики своего частотного диапазона. В левом столбце указаны метрологические нормы рассмотренным выше способом (см. раздел 1.3), а в правом содержаться более сложные выражения. Разберём для примера вторую строку таблицы:

- диапазон измерений – 60…600 мВ;

- чувствительность (resolution; ЕМР) – 100 мкВ;

- для сигналов с частотами 40…400 Гц неопределённость (предельное значение основной погрешности) указана в формате δ//n – 1,5% R + 15 D;

- для сигналов с частотами >0,4…10 кГц неопределённость (предельное значение основной погрешности) указана в «изощрённом» формате δ(f)//n:

2%·R+0,5 [f -0,4]%·R +5D,	 где f ≥5 и выражена в кГц							       (С1.7)

2 Варианты расчёта дополнительной температурной составляющей погрешности результата

Задача: требуется рассчитать погрешность ∆Θ.п.

Исходная формула для расчёта: ∆Θ.п.= kΘ×∆Θмакс, где: 								  (С1.8)

kΘ – температурный коэффициент влияния на показание вольтметра. Берётся из ТО;

Примечание – Если в ТО коэффициент kΘ не указан, то для расчётов следует использовать типовое значение kΘ=∆о.п./10 °С

∆Θмакс – максимальное отклонение температуры среды от ближайшего нормального значения температуры, которое может возникнуть во время эксперимента. Рассчитывается в соответствии с графикой, представленной на рисунках 1 и 2.

Рисунок 1.1 – Графическое описание диапазона нормальных температур

Рисунок 1.2 – Расчёт максимального отклонения температуры

Варианты нормирования температурного коэффициента kΘ.

Вариант 2а. Отечественный

kΘ=k∆о.п./10°С где k =0,5; 1; 1,5; 2; 3…

Вариант 2б. Зарубежный, типовой

Типовая запись в ТО выглядит так:

Temperature coefficient 0.1(spec. accuracy)/°C (0° to 18 and 28° to 50°C) all functions and ranges except for VAC

В переводе на русский-технический это буквально означает, что kΘ определён за пределами диапазона нормальных температур и равен ∆о.п./10 °С.

Вариант 2в. Зарубежный, французские приборы

Запись в ТО: Temperature coefficient (0.15 %+0.1 D) / 1°C.

Выражение в числителе пересчитывается в ∆о.п. рассмотренным в (С1.4) способом.

3 Варианты расчёта частотной составляющей погрешности результата

Задача: требуется рассчитать погрешность ∆f.п.

Примечание – В вариантах 1.5а и 1.5б были рассмотрены ситуации, когда частотная погрешность учитывалась в основном метрологическом выражении

Частотная погрешность учитывается (∆f.п.0) только в том случае, если производитель указывает в ТО расширенные частотные области (рис. 1.3). В противном случае прибору назначается только диапазон рабочих значений частот и ∆f.п.=0

∆Fраб = f1…f4; ∆Fнорм = f2…f3; ∆Fрасш.н= f1…f2; ∆Fрасш.в. = f3…f4

Рисунок 1.3 – Частотные диапазоны вольтметров

Известны два способа нормирования частотной погрешности: отечественный и немецкий.

Вариант 3.1 В отечественной практике для сигнала с частотой f  ∆Fрасш частотная погрешность ∆f.п.= ∆о.п..

Вариант 3.2а.

В качестве примера приведём частотные характеристики ЦММ от производителя Gossen Metrawatt типа Metrahit IM Ixtra (ФРГ) в виде оригинальной таблицы.

Из таблицы следует, что:

- диапазон нормальных значений частот >45…65 Гц;

- частотные погрешности зависят, во-первых, от выбранного предела измерения. См. три столбца: 300 мВ, 3/30/300 В или 1000 В;

- частотные погрешности зависят, во-вторых, от области расширения частотного диапазона: ∆Fрасш.1 (15…45 Гц), …, ∆Fрасш.6.(>50 …100 кГц).

В ячейках таблицы указана информация о частотной погрешности в формате δ//n. Применив (С1.4) к выбранному из ячейки значению, получим значение ∆f.п.

Вариант 3.2б.

В качестве примера приведём частотные характеристики ЦММ от производителя Gossen Metrawatt типа Metraline DM61/62 (ФРГ) в виде оригинальной таблицы.

Из таблицы следует, что:

- для ЦММ вместо диапазона нормальных частот назначена только одна нормальная частота 50 Гц;

- частотные погрешности зависят, во-первых, от выбранного предела измерения: 600 мВ или все остальные;

- частотные погрешности зависят, во-вторых, от области расширения частотного диапазона ∆Fрасш.н (20 Гц…<50 Гц) или ∆Fрасш.в.(>50 Гц…200 Гц/2000 Гц).

В крайнем правом столбце указана информация о частотной погрешности в формате δ//n. Применив (С1.4), получим значение ∆f.п.

4 Варианты расчёта погрешности отсчитывания результата

Задача: требуется рассчитать погрешность ∆отс.п.

Погрешность отсчитывания Δотс. допускает субъект во время отсчитывания результата по аналоговой шкале. Она возникает всегда, когда стрелка прибора устанавливается между делениями и необходимо получить промежуточное значение.

Поясним процедуру оценки Δотс. на графическом примере.

На рис. 1.4 в сильно увеличенном виде показано одно деление шкалы, т.е. расстояние между соседними метками на шкале. Стрелка прибора установилась между метками.

Рисунок 1.4 – Иллюстрация процедуры считывания результата измерения по аналоговой шкале

Субъект должен рассчитать промежуточное значение. Делается это следующим образом.

Мысленно пространственный интервал между делениями делим на четыре равные части. В этом случае результат измерения можно будет отсчитать с округлением до четверти деления. Возможные варианты значений: +0,25q, +0,50q или +0,75q. Где q – цена деления шкалы (квант).

При этом – см. рисунок – предельное значение погрешности округления не превышает Δотс,п = ± 0,125×q. Например, если q = 1,0 В/дел, то погрешность отсчитывания 
Δотс,п = ± 0,125 дел×1,0 В/дел = ± 0,125 В…

Примечания

1 Использование на шкале зеркального отражателя позволяет минимизировать погрешность отсчитывания: ∆отс=∆пар+∆окр≈∆окр. Где ∆пар – погрешность параллакса

- В том случае, если стрелка остановилась точно на делении, будем считать ∆отс.п=0.

5 Варианты расчёта погрешности взаимодействия результата

Задача: требуется рассчитать погрешность ∆вз.п.

При измерении напряжений мы часто забываем, что источник сигнала имеет конечное значение выходного сопротивления.

На рис. 1.5 показано, что этот факт приводит к возникновению погрешности ∆вз в измерениях: мы измеряем не электродвижущую силу E, а напряжение U, возникающее между точками контроля в момент подключения вольтметра V. На рис. 1.5а представлены пояснительная графика и расчётная формулы для вз при измерениях напряжений постоянного тока, а на рис. 1.5б – при измерениях напряжений переменного тока.

Следует обратить внимание, что значение вз всегда отрицательно. Это отличает её от других составляющих погрешности измерений и требует особого к себе отношения.

| а) | б) | U и E – среднеквадратические значения синусоидального напряжения; СV – входная (паразитная) ёмкость вольтметра, включённая параллельно RV |
| --- | --- | --- |
| вз.= - Rвых. RV 100 вз. - U (Rвых. RV) | вз. - U (Rвых. RV + 0,5·2СV. 2Rвых.2) |  |

Рисунок 1.5 – Расчётная графика для погрешностей взаимодействия

Воспользуемся наименее сложным из представленных выражений вз.= - Rвых. RV 100 и проведём оценочный расчёт погрешности. Пусть Rвых=100 кОм, а RV=1000 кОм. Тогда имеем вз. = -10%. Это очень плохой результат! Вполне возможно, что инструментальная погрешность будет существенно ниже, и наши затраты на приобретение высокоточного прибора оказались напрасными. При этом использованное значение RV следует считать типовым, а значение Rвых100 кОм – уже не редкость для современных электронных схем, которые создаются под требование малого собственного потребления…

Погрешность взаимодействия можно симметрировать и, сделав это, – использовать в расчётах наравне с остальными погрешностями: вз.сим.п. = ± |вз.п / 2|.

При этом в отсчитанное значение результата Uотс необходимо ввести (добавить) поправку η, численно равную η = |вз.сим.п.|: Uиспр. = Uотс + η.

Типовое выражение для расчёта значения погрешности взаимодействия вольтметра ∆вз на синусоидальном сигнале имеет следующий вид:

вз. -U(вз.а+вз.р) = -U (Rвых. RV + 0,5·2Свх. 2Rвых.2) ,                              (Б1.1)

где вз.а и вз.р – соответственно активная и реактивная составляющие погрешности взаимодействия

Примечание – В том случае, если в паспортных данных на прибор входная ёмкость не указана, то для расчётов предлагается использовать типовое значение CV=50 пФ.

Добавление (07.09.21).

Входное сопротивление многодиапазонного аналогового вольтметра.

[отрывок из конспекта лекции]

«В отличие от амперметров вольтметры должны иметь большое входное сопротивление для снижения погрешности взаимодействия с объектом измерения. Входное сопротивление в магнитоэлектрического измерительного механизма (МЭИМ) обусловлено сопротивлением провода подвижной (измерительной) катушки. Оно мало (несколько сотен ом) и чтобы его увеличить, последовательно включают добавочное сопротивление (Rдоб; рисунок 2.2).

Рисунок 2.2 – Структура вольтметра постоянного тока на базе МЭИМ

Проведём расчёт значения добавочного сопротивления. Оно рассчитывается по (2.1), где Uк – конечное значение диапазона измерений, а Iпо - ток полного отклонения – ток в обмотке катушки, при котором стрелка прибора установится на отметке Uк:

| # Rвх = Rдоб + rобм = Uк/Iпо | # (2.1) |
| --- | --- |

Пусть Iпо = 100 мкА, Uк = 100 В, тогда Rвх=1 МОм. Значение rобм обычно известно из характеристик выбранного микроамперметра, тогда можно рассчитать Rдоб*. Полученный результат нас может удовлетворить: входное сопротивление в 1 МОм достаточно хороший результат. Но посмотрим, какие значения Rвх мы получим для меньших диапазонов измерений. Так для Uк = 10 В из (2.1) мы имеем уже Rвх =100 кОм, напряжению Uк = 1 В соответствует Rвх =10 кОм. Последний результат нас мало будет удовлетворять, но позволит ещё использовать такой вольтметр для измерений в заведомо низкоомных цепях».

В ТО многодиапазонного аналогового вольтметра RV либо задаётся в виде таблицы, либо рассчитывается: RV = kRVUк, где:

kRV – расчётный коэффициент входного сопротивления

Uк – выбранный предел измерения