Практическая работа №1. «Определение погрешности измерения»

Цель   работы – Определение погрешности измерения по показаниям рабочего и образцового измерительных приборов.

В процессе выполнения работы обучающийся должен уметь:

- определять абсолютную погрешность;

- определять относительную погрешность;

- определять абсолютную допустимую погрешность;

- сделать вывод о пригодности измерительного прибора.

Виды погрешностей.

- абсолютная  ∆=х-Х,

где х – показание прибора, Х – действительная величина

- относительная  σ=/∆/:Х×100 (результат в %)

- абсолютно допустимая.  ∆΄=(γ×В) :100, где

γ – класс точности прибора,  В – диапазон измерений прибора

Порядок поверки:

- определить абсолютную погрешность.

- определить абсолютно допустимую погрешность

- сравнить эти погрешности.

если /∆/>∆΄, то прибор не пригоден для дальнейшего использования

если /∆/≤∆΄, то прибор  пригоден

Задание:  Решить  2 задачи по варианту.

Задача № 1.      Определить абсолютную, относительную, а также абсолютную допустимую погрешность измерения технического деформационного    манометра с классом точности 1,5 и диапазоном показаний шкалы 0÷6 кгс/см2 если его показания Р1, а показания образцового манометра Р2.

Сделать выводы о пригодности манометра.

| кгс/см2 | № варианта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Р1 | 2,2 | 2,7 | 3,3 | 3,2 | 3,5 | 4,4 | 4,5 | 4,3 | 5,0 | 4,8 |
| Р2 | 2,5 | 2,8 | 3,1 | 3,4 | 3,7 | 4,0 | 4,2 | 4,4 | 4,8 | 5,0 |

Задача №2.    Поверяемый ртутный термометр с классом точности 1 и шкалой 0 0÷ 150˚С показывает при проверке температуру tl, а образцовый t2. Определить абсолютную, относительную, а также абсолютную допустимую погрешность измерений.

Сделать выводы о пригодности поверяемого термометра.

| ˚С | № варианта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| t1 | 94 | 102 | 102 | 108 | 116 | 118 | 127 | 128 | 137 | 143 |
| t2 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 |