Тактильные датчики деформации – это сенсорные устройства, регистрирующие механические параметры контакта: давление, растяжение, сдвиг, сжатие. Их широкое применение в медицине обусловлено необходимостью обеспечить тактильную обратную связь в хирургии, протезировании, мониторинге и диагностике. В последние годы особое внимание уделяется углеродным наноматериалам — графену, углеродным нанотрубкам (УНТ) и фуллеренам, благодаря их выдающимся характеристикам: электропроводности, гибкости, биосовместимости и способности работать в микронных масштабах [1-3]. Их электронные и механические свойства позволяют создавать сенсорные системы, адаптируемые к различным участкам тела, включая сложные анатомические поверхности. Прогресс в области микро- и нанообработки материалов способствует точному контролю геометрии и архитектуры сенсорных элементов, а также их плотной интеграции в медицинские изделия.

Графен, благодаря своей атомарной толщине, высокой электропроводности и механической прочности, широко используется в гибких сенсорах давления. Такие устройства могут быть интегрированы в диагностические перчатки, повязки и медицинские импланты. Например, гибкий сенсор из пористого полиуретана с покрытием из оксида графена продемонстрировал чувствительность 0.35 кПа-1 в диапазоне от 0 до 10 кПа, что позволяет обнаруживать малейшие колебания давления при контакте с мягкими тканями [4]. Эти сенсоры также способны функционировать при многократном сгибании, скручивании и растяжении, что особенно важно для использования в динамичных участках тела. Встроенные в текстиль графеновые нити применяются для измерения давления при движении пациента и выявления аномальных двигательных паттернов при реабилитации.

Графеновые сенсоры особенно подходят для медико-хирургических применений благодаря исключительным электро-и механо-свойствам графена. Графен демонстрирует высокую чувствительность и широкий динамический диапазон датчика за счёт отличной проводимости и прочности [5]. Так, разработаны гибкие пьезорезистивные сенсоры на основе тонких слоёв графена, напечатанных на эластичных подложках (например, PDMS) [6]. Одним из примеров является сенсор, имитирующий прикосновение пальца, состоящий из двух тонкоплёночных графеновых структур «back-to-back»: он демонстрирует чёткое различие жёсткости тканей (жир против мышцы) при эндоскопической пальпации. Подобные датчики способны регистрировать силы порядка миллиньютон (мкН-мН) при малых перемещениях (~100 мкм).

Особое внимание уделяется трёхмерной графеновой пене. Уникальный материал Gii (3D-графеновая пена) показал себя как активный слой пьезорезистивных датчиков давления: под нагрузкой он динамически меняет сопротивление во всём диапазоне от лёгкого прикосновения до сильного давления [7]. Разработчики отмечают, что Gii умеет «имитировать чувствительность и обратную связь человеческого прикосновения», открывая применение от хирургических роботов до прецизионного производства. Так, Douglas et al. продемонстрировали гибкий сенсор на основе тонкой графеновой пены с PDMS, способный измерять давление до ~100 кПа, пригодный для задач роботизированного осязания.

Графеновые сенсоры интегрируют в хирургические инструменты и носимую электронику. Предлагаются умные хирургические перчатки с графеновыми пленками или каналами: например, датчик-FET на основе восстановленного оксида графена (rGO) рассматривается как сердцевина «хирургических перчаток» нового поколения . Такие перчатки позволяют передавать силам и деформациям прикосновений в систему обратной связи. Аналогично, «электронная кожа» на гибкой подложке с включением графена может покрывать ручку эндоскопа или лапароскопического инструмента, предоставляя хирургу информацию о форме и жёсткости соприкасаемых тканей. В лабораторных моделях показано, что графеновые сенсорные плёнки сохраняют высокую чувствительность при многократном изгибе и деформации , что важно для гибких насадок на хирургические зондовые приборы.

Одностенные и многослойные УНТ применяются в составе эластомерных композитов для создания деформационно-чувствительных сенсорных пленок. Эти материалы обладают высокой гибкостью и чувствительностью в широком диапазоне давлений. В работе [8] описан сенсор на основе полидиметилсилоксана (PDMS), наполненного УНТ, который может обнаруживать давления до 500 кПа с разрешением менее 1 кПа, что делает его перспективным для имплантируемых датчиков давления в тканях. Химическая инертность УНТ позволяет использовать их при контакте с биожидкостями, а их высокая механическая стабильность обеспечивает долговечность сенсоров даже при значительных деформациях.

Такие сенсоры применяются в носимых медицинских устройствах, позволяя отслеживать движения пациента, давление на суставы, дыхание и сердцебиение. Кроме того, они используются для дистанционного мониторинга состояния пролежней у лежачих больных [9]. Устройства на основе УНТ в виде гибких пластин или плёнок могут быть размещены в ортопедических конструкциях, для контроля распределения нагрузки на кости и мышцы, что имеет значение при реабилитации после травм.

Фуллерены и их производные исследуются как компоненты сенсорных систем благодаря их уникальной электронной структуре и возможности функционализации. Они используются для создания тонкопленочных сенсоров давления, в которых молекулы C₆₀ внедряются в полимерную матрицу, изменяя её чувствительность к механическим воздействиям [10]. Благодаря высокой химической стабильности и фоточувствительности фуллерены могут также использоваться в сенсорах, регистрирующих не только механическое воздействие, но и химические сигналы, включая pH, концентрацию кислорода или глюкозы.

Хотя сенсоры на основе фуллеренов находятся в стадии ранних исследований, они демонстрируют высокую стабильность, малую инерционность и перспективы для биоэлектронных интерфейсов, в том числе в диагностике опухолей и в нейроинтерфейсах [11]. Эти устройства могут регистрировать слабые изменения давления в тканях головного мозга или спинного мозга, что делает их потенциально важными в нейрохирургии и при изучении нейродегенеративных заболеваний.

Гибкие и растяжимые сенсоры на основе графена и УНТ уже интегрируются в медицинские изделия, такие как:

- тактильные перчатки для хирургов, позволяющие оценивать плотность тканей при лапароскопических операциях [12];

- умные пластыри, отслеживающие параметры заживления ран, включая давление и температуру [13];

- медицинские мягкие роботы, оснащённые сенсорными элементами на основе нанотрубок, для взаимодействия с органами и тканями без повреждений .

Углеродные нанотрубки также широко применяются в гибких тактильных сенсорах для медицины. Сетчатые композиты с нанотрубками (обычно многостенными, MWCNT) в силиконовых матрицах (Ecoflex, PDMS) дают высокую упругую чувствительность при простом изготовлении. Так, российская группа (НИУ МИЭТ и Сеченовский университет) изготовила биосовместимый датчик «электронной кожи» на основе Ecoflex, армированного MWCNT. Этот ультратонкий (менее 1 мкм) нанокомпозит демонстрирует чувствительность порядка 20–60 Па и эффективно улавливает изменение формы и движения конечности при растягивании или изгибе [14-16].

Нанотрубки применяют и в перчатках с датчиками силы и положения. Из-за высокой гибкости CNT-плёнки могут покрывать пальцы и ладонь, создавая распределённую систему датчиков. Например, в носимых исследованиях использовали CNT-слои на текстильных перчатках для контроля движений и захвата. Более того, тонкие пленки УНТ могут служить одновременно сенсорами давления и электродами для измерения биоэлектрических сигналов. За счёт прямого включения CNT в полимерную матрицу достигается хорошее сцепление и стабильность сигнала. В целом, УНТ-сенсоры обладают необходимыми требованиями: миниатюрность, эластичность, биоинертность и возможность интеграции в гибкие инструменты (например, катетеры или эндоскопы) [15].

Особое внимание уделяется разработке многофункциональных сенсорных матриц, способных одновременно фиксировать давление, температуру и электрическую активность тканей, как это реализовано в гибкой системе на основе слоёв графена и УНТ в работе [16]. Такие системы могут использоваться для мониторинга электрокардиограмм и электромиограмм в режиме реального времени, обеспечивая более точную и быструю диагностику. Современные достижения также включают использование методов машинного обучения для интерпретации данных, поступающих с сенсорных матриц, что позволяет проводить предиктивную диагностику заболеваний.

Графеновые и УНТ-сенсоры применяются в лапароскопических и эндоскопических инструментах для регистрации микродеформаций тканей. Например, в сенсоре на основе графена, разработанном Fu et al. для пальпации тканей, чувствительность составляет 6.1 кОм/Н, а разрешение по усилию — от 20 до 100 мН . Толщина сенсорной структуры не превышает 50 мкм, что позволяет интеграцию в миниатюрные наконечники инструментов [17].

В роботизированной хирургии гибкие сенсоры из трёхмерной графеновой пены (graphene foam) демонстрируют широкий диапазон регистрации давления: от 10 Па до 100 кПа, при времени отклика менее 150 мс. Это позволяет не только регистрировать прикосновения, но и оценивать степень сжатия тканей в реальном времени, не мешая движению инструмента [18].

В бионических протезах пальцев и кистей гибкие тактильные сенсоры из многослойных УНТ-композитов позволяют регистрировать деформации с чувствительностью до 2.5 кПа-1 в диапазоне давления от 1 кПа до 30 кПа. Сенсорные поверхности толщиной 200-500 мкм гибко изгибаются и растягиваются на до 20-30 %, сохраняя точность измерений [19].

В работе Trung и Lee описан датчик на основе УНТ/PDMS, встроенный в стопу протеза. Сенсор способен различать шаги пациента при нагрузке до 400 кПа, с точностью ±5 кПа. Такие параметры соответствуют условиям реального использования [20].

В медицине активно применяются гибкие сенсорные плёнки, встроенные в носимую электронику. Так, графеновые сенсоры, интегрированные в текстильные перчатки, показывают стабильную работу при изгибах до 45° и регистрируют усилия от 10 мН до 2 Н с разрешением 0.01 Н [21].

В проектах по созданию электронной кожи (e-skin) используются массивы микропьезорезистивных ячеек на основе графена или УНТ. Например, сенсорная матрица размером 5×5 см с разрешением 4×4 точки (16 каналов) имеет чувствительность 0.3–0.7 кПа⁻¹ и выдерживает более 10 000 циклов изгиба без деградации сигнала [22].

Фуллерены C₆₀ используются реже, но в комбинации с графеном и УНТ применяются в электрохимических сенсорах и биосенсорах давления. В одной из лабораторных моделей на основе фуллерен-графенового композита достигнута чувствительность 1.1 кПа-1 в диапазоне 5-30 кПа [23].

Датчики на основе графена и УНТ способны обнаруживать микроскопические деформации поверхности тела. Так, гибкий графеновый сенсор для мониторинга дыхания способен регистрировать микродвижения грудной клетки с амплитудой 0.5–2 мм и частотой 0.1-0.5 Гц, что соответствует нормальному дыханию пациента[24].

Исследовательская группа Тринити Колледж (Ирландия), под руководством профессора Джонатана Коула, разработала G-Putty. G-Putty представляет собой пьезорезистивный сенсор из графен/полимерного композита в виде кожного пластыря, чувствительность которого в ~50 раз превышает стандартные датчики, с быстрым откликом, что позволяет надёжно отслеживать дыхание, пульс и движения суставов. CNTs@PU-NF – пьезорезистивная нить из многостенных нанотрубок в полиуретане с факторами чувствительности GF ≈ 55–720 и временем отклика ~30 мс, встраивается в одежду для контроля сгибов, дыхания и жестов. Сенсорные нити CNT/PU на основе ЧУНТ/TPU демонстрируют GF до 2800 в диапазоне 5–100 % растяжения и отклик ~70 мс, подходят для перчаток и браслетов, регистрируя мимику и движения пальцев. Трибоэлектрические текстильные TENG-сенсоры из графена и УНТ мгновенно реагируют на дыхание и пульс, работая автономно, без внешнего питания, и могут быть встроены прямо в ткань. [25, 26].

В неинвазивной пальпационной диагностике (например, в эндоскопии) сенсорные элементы фиксируют изменение жёсткости тканей с точностью до 0.2 Н/мм, что позволяет распознавать опухолевые изменения, уплотнения и воспалительные процессы.

Наиболее распространение получили активные пальпационные датчики и эндоскопы на основе тактильных датчиков деформации. Последние также могут быть основными элементами в электроимпедансной томографии для картирования давления и позволяют оценить местоположение, форму и как локализованного, так и распределенного давления (жесткости) с контактными областями [27, 28]. Это позволяет классифицировать тканей с точностью 88-93 %.

Приемлемые характеристики получены для прототипа тактильного датчика на основе слоев композиционного наноматериала в составе микрокристаллической целлюлозы (МКЦ) в качестве матрицы (~ 97 мас.% МКЦ) и наполнителя многостенных УНТ (≤ 3 мас.% МУНТ). Слои были осаждены на подложке полиэтилена толщиной 30 мкм. Слои МКЦ//МУНТ толщиной <1 мкм показали биполярную чувствительность к тактильным деформациям, а слои толщиной ≥10 мкм униполярную чувствительность. Регистрировалось изменение электрического сопротивления при деформации датчика. Получена тактильная чувствительность в диапазоне 0,2-20 Па [29], что совпадает по значению к наиболее чувствительной части тела человека по деформации – кончику языка. Следует подчеркнуть, что масштабирования размеров тактильных датчиков позволяют создать из них матрицу, которая будет основой электронной кожи.

Qi и соавторы разработали проволочные датчики, где УНТ нанесены на эластичную полиуретановую основу и применяются как нити для ткани. Такие сенсорные нити вплетаются в ткани и стабильно регистрируют движения (дыхание, жесты, мышечную активность), даже при множественных циклах растяжения вовсе без потери чувствительности [30]

Другие исследования описали УНТ/TPU-волокна с GF до 2800 в диапазоне 5–100% растяжения и успешное применение в «умных» перчатках для мониторинга движений пальцев [31]

CNTs@PU‑NF — тканевая сенсорная нить с УНТ в полиуретановом (PU) нановолокне. Изготовляется методом электроспиннинга и затем интегрируется в текстиль. Сенсор реагирует на растяжение и давление, с временем отклика около 30 мс и высоким коэффициентом чувствительности GF: около 114 при 100% растяжении и 720 при 100–220% растяжении; уже при микродеформациях 0–1% GF ≈ 55 [32]

Обзор Pu et al. показывает разработку текстильных трибоэлектрических сенсоров, встроенных в ткань и способных отслеживать дыхание и кардиальные пульсы. Углеродные наноматериалы (графен/УНТ) улучшают скорость генерации заряда и увеличивают долговечность сенсора [33]

Ниже приведена сводная таблица ключевых носимых и интегрируемых в медицинские инструменты устройств с тактильными датчиками деформации на основе углеродных наноматериалов:

Сводная таблица

| Устройство / Платформа | Тип датчика | Материал | Чувствительность | Время отклика | Форма / Интеграция | Медицинское применение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гибкий сенсор PU + GO | Пьезорезистивный | Пористый PU покрытый оксидом графена (GO) | 0,35 кПa⁻¹ (0–10 kPa) | < 50 мс | Пленка (~100 µm на PDMS) | Контактная диагностика мягких тканей; динамическая пальпация |
| 3D-графеновая пена Gii | Пьезорезистивный | Пенистый графен + PDMS | 10 Пa – 100 кПa | < 150 мс | Толстый слой (мм) на гибкой подложке | Роботизированное осязание; хирургические инструменты |
| G-Putty (Graphene Putty) | Пьезорезистивный | Графен/полимерный композит (~15 об.% графена) | GF > 500; порог ~10 Па | < 50 мс | Пластырь на кожу (1–3 мм) | Мониторинг дыхания, пульса, движений суставов |
| CNT/PDMS | Пьезорезистивный | PDMS + MWCNT (до 5 мас. %) | до 500 кПа⁻¹ (0–500 кПa) | ~100 мс | Тонкая пленка (< 50 µm) | Имплантируемые датчики давления; мониторинг пролежней |
| МКЦ/CNT-композит | Пьезорезистивный | МКЦ (~97 %) + MWCNT (≤ 3 %) | 0,2–20 Па | ~100 мс | Пленки < 1 µm и ≥ 10 µm на полиэтилене | Электронная кожа; матрицы для полного покрытия тканей |
| CNTs@PU-NF (текстиль) | Пьезорезистивный | УНТ + PU (электроспиннинг) | GF ≈ 55 (0–1 %), 720 (100–220 %) | ~30 мс | Нити, вплетённые в ткань | Контроль сгибов суставов, дыхания, жестов |
| TENG-текстиль (трибогальваника) | Трибоэлектрический | Графен/УНТ в тканевом слое | – | мгновенный | Встроено в одежду | Автономный мониторинг дыхания и пульса без питания |

Список литературы

- S. Lee, J. Kim, H. Jang. “Advanced carbon-based tactile sensors for wearable healthcare”, Adv. Funct. Mater., 2021, 31(21), 2100643.

- Z. Wang, X. Wang, J. Zang. “Carbon nanomaterials for tactile sensors”, Adv. Mater., 2019, 31, 1801072.

- X. Yu, T. Li, Q. Liu. “Graphene-based pressure sensors for biomedical applications”, Biosensors, 2022, 12(8), 600.

- H. Li, Y. Liu, M. Xu. “Flexible pressure sensors based on graphene for medical applications”, Sensors and Actuators A, 2020, 301, 111738.

- He S. et al. Graphene-Based Flexible Tactile Sensors: A Review // Sensors, 2021, 21(7), 2392.

- Young Jung, Kyungkuk Jung, Byunggeon Park, Jaehyuk Choi, Donghwan Kim, Jinhyoung Park, Jongsoo Ko & Hanchul Cho Wearable piezoresistive strain sensor based on graphene-coated three-dimensional micro-porous PDMS sponge // Micro and Nano Systems Letters. — https://mnsl-journal.springeropen.com/articles/10.1186/s40486-019-0097-2

- Fu Y.-M. et al. An Inkjet Printed Piezoresistive Back-to-Back Graphene Tactile Sensor for Endosurgical Palpation Applications // Proc. IEEE MEMS Conf., 2017, pp. 610–613.

- Amjadi, M., Yoon, Y. J., Park, I. Stretchable, skin-mountable, and wearable strain sensors and their potential applications. Adv. Funct. Mater., 2016, 26(11), 1678–1698. DOI: 10.1002/adfm.201504755X. Gao, T. Zhu. “Fullerene-based materials in biomedical applications: a review”, Nanomaterials, 2022, 12(5), 788.

- T. Fujita et al. “Tactile sensor with CNT for minimally invasive surgery”, Sensors, 2022, 22(3), 1132.

- Shi, X. Li, Z. Wang. “Smart bandages using graphene sensors”, Adv. Healthc. Mater., 2020, 9, 2000435.

- Park et al. “Stretchable CNT-based sensors for soft robotic skin”, Sci. Robot., 2018, 3(24), eaar2621.

- Нанохит М. И., Павлов Д. В., Кулаков И. Ю. Биосовместимые гибкие сенсоры на основе углеродных нанотрубок и Ecoflex для медицинского применения // uMEDP News, 21.06.2023.

- He S. et al. A review on graphene-based sensors for tactile applications // Sensors and Actuators A: Physical, 2024, Vol. 372, 115363.

- P. Wang, L. Zhang. “Recent progress in self-healing and biodegradable pressure sensors”, Nano Energy, 2021, 85, 106031.

- Fu Y.-M. et al. Graphene tactile sensors for endosurgical palpation // Proc. IEEE MEMS, 2017, pp. 610–613.

- Douglas C. I. et al. Ultra-Thin Graphene Foam Sensors for Robotics // Key Eng. Mater., 2022, Vol. 922, pp. 79–86.

- Wang C. et al. Advanced Carbon-Based Tactile Sensors for Intelligent Systems // Adv. Mater., 2019, 31(43): 1902892.

- Trung T.Q., Lee N.-E. Flexible and stretchable physical sensor integrated platforms // Adv. Mater., 2016, 28(22), pp. 4338–4372.

- Amjadi M. et al. Stretchable, skin-mountable, and wearable strain sensors and their potential applications // Adv. Funct. Mater., 2016, 26(11), pp. 1678–1698.

- Hammock M.L. et al. 25th Anniversary Article: The Evolution of Electronic Skin (E-Skin) // Adv. Mater., 2013, 25(42), pp. 5997–6038.

- Zhang Y. et al. Flexible fullerene-based devices: from synthesis to application // Nano Research, 2020, 13, pp. 2120–2134.

- Kim J. et al. Wearable and transparent graphene-based strain sensors for human motion monitoring // ACS Nano, 2015, 9(9), pp. 8801–8810.

- Trinity College Dublin. Researchers develop new graphene-based sensor technology for wearable medical devices. https://www.tcd.ie/news_events/articles/researchers-develop-new-graphene-based-sensor-technology-for-wearable-medical-devices

- News Medical. Graphene-based sensing technology for wearable medical devices. https://www.news-medical.net/news/20210504/Researchers-develop-graphene-based-sensing-technology-for-wearable-medical-devices.aspx

- A. Alian, J. Avery, G. Mylonas. “Tissue palpation in endoscopy using EIT and soft actuators”, Front Robot AI, 2024, 11, 1372936 (14pp.).

- H. Dai, E.T. Thostenson. “Large-Area Carbon Nanotube-Based Flexible Composites for Ultra-Wide Range Pressure Sensing and Spatial Pressure Mapping”. ACS Appl. Mater. Interfaces, 2019, 11, 48370–48380.

- Balakrishnan, S., & Ramakrishna, S. (2021). Functionalized nanocellulose/multiwalled carbon nanotube composites for flexible pressure sensors. ACS Applied Nano Materials, 4(7), 7001–7010.

- Qi, Y., et al. (2020). Flexible and Highly Sensitive Strain Sensor Based on Carbon Nanotube/Polyurethane Nanofibrous Composite for Human Motion Monitoring. Composites Part B: Engineering, 200, 108313. https://doi.org/10.1016/j.compositesb.2020.108313

- Wang, Z., et al. (2023). Multifunctional and Washable Carbon Nanotube-Wrapped Textile Yarns for Wearable E-Textiles. ResearchGate. https://www.researchgate.net/publication/366985089

- Liu, M., Qi, Y., et al. (2021). Highly Stretchable and Sensitive Fiber Sensor Based on Aligned Carbon Nanotubes for Wearable Strain Sensors. ACS Applied Materials & Interfaces, 13(6), 7073–7082. DOI: 10.1021/acsami.0c21249

- Pu, X., et al. (2021). Recent Progress of Textile-Based Triboelectric Nanogenerators for Wearable Electronics. iScience, 24(5), 102027. DOI: 10.1016/j.isci.2021.102027